## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Bronchoskop j.u. z oprzyrządowaniem | 20 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dzieci do 10 kg | 10 | ............. zł | ....... % | ............. zł
3 | Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dzieci 10 30 kg | 10 | ............. zł | ....... % | ............. zł
4 | Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dorosłych | 80 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
| Dla wszystkich nw. produktów jednorazowych gwarancja min 12 miesięcy | Tak, podać i opisać
Bronchoskop j.u. z oprzyrządowaniem 20 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Pole widzenia 85st Głębia ostrości 6-50 mm (+/2 mm) | TAK
2 | Oświetlenie LED | TAK
3 | Długość części roboczej 600 mm | TAK
4 | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | TAK
5 | Zakres regulacji: 180°do góry/do dołu 180° (cienki i średni), 180 do góry/ 160 do dołu (duży) | TAK
6 | Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm lub, 2.2 mm lub 2.8 mm do wyboru | TAK
7 | Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy | TAK
8 | Do każdego endoskopu 1 sterylny system z zamkniętą pętlą zapewniający wysokiej jakości pobieranie próbek, umożliwiający jednemu użytkownikowi uzyskanie próbki bez konieczności przełączania się między odsysaniem a próbkowaniem. | TAK
9 | Kompatybilność z posiadanym monitorem Ambu aView albo dostawa monitora o parametrach: | TAK
10 | Monitor LCD, kolorowy, dotykowy | TAK
11 | Przekątna wyświetlacza min 7 cali | TAK
12 | Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli | TAK
13 | Czas pracy na akumulatorze 2 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie | TAK
14 | Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora | TAK
15 | Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci. | TAK
16 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek). | TAK
17 | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. | TAK
Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dzieci do 10 kg
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta. | TAK
2 | Wyposażenie zestawu: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem, dren tlenowy | TAK
3 | Zestaw zapakowany w worek foliowy. | TAK
4 | Objętość oddechowa: 150 ml | TAK
5 | Objętość worka oddechowego : 234 ml | TAK
6 | Zawór ograniczający ciśnienie 40cm H20 | TAK
7 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | TAK
8 | Worek resuscytatora wykonany z materiału SEEPS | TAK
9 | Otwarty rezerwuar tlenu w postaci rury 100ml | TAK
10 | Dren do podawania tlenu | TAK
11 | Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla noworodków/niemowlT | TAK
12 | Worek wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP) | TAK
Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dzieci do 10 30 kg
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta. | TAK
2 | Wyposażenie zestawu: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem, dren tlenowy | TAK
3 | Zestaw zapakowany w worek foliowy. | TAK
4 | Możliwość wentylacji pacjentów dorosłych o wadze ciała 10-30kg | TAK
5 | Objętość oddechowa: 450 ml | TAK
6 | Objętość worka oddechowego : 683 ml | TAK
7 | Zawór ograniczający ciśnienie 40cm H20 | TAK
8 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | TAK
9 | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni | TAK
10 | Worek resuscytatora wykonany z materiału SEEPS | TAK
11 | Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej | TAK
12 | Dren do podawania tlenu | TAK
13 | Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dzieci | TAK
14 | Worek wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP) | TAK
Worek jednopacjentowy typu Ambu dla dzieci do 10 30 kg
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta. | TAK
2 | Wyposażenie zestawu: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem, dren tlenowy | TAK
3 | Zestaw zapakowany w worek foliowy. | TAK
4 | Możliwość wentylacji pacjentów dorosłych o wadze ciała >30kg | TAK
5 | Objętość oddechowa: jedna ręka 600 ml/dwie ręce 1000 ml | TAK
6 | Objętość worka oddechowego : 1547 ml | TAK
7 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | TAK
8 | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni | TAK
9 | Worek resuscytatora wykonany z materiału SEEPS | TAK
10 | Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej | TAK
11 | Dren do podawania tlenu | TAK
12 | Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego | TAK
13 | Worek wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP) | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy