## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Aparat RTG | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Roboty modernizacyjne dla pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej celem montażu Aparatu RTG | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Aparat RTG
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
L.P. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji
I | Informacje ogólne do APARATU TELEKOMANDO
1. | Istotne elementy oferowanego aparatu tj. generator, lampy rentgenowskie, detektory, ścianka zdalnie sterowana, zawieszenie sufitowe, statyw wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
2. | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na cały aparat rtg, nie na elementy składowe | TAK, dołączyć do oferty |  |  | Bez punktacji
3. | Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji 2020 | TAK |  |  | Bez punktacji
II | Ścianka zdalnie sterowana (TELEKOMANDO)
4. | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –90° |  |  | Bez punktacji
5. | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm |  |  | Bez punktacji
6. | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 95 cm |  |  | Bez punktacji
7. | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  |  | Bez punktacji
8. | Blat stołu płaski | TAK |  |  | Bez punktacji
9. | Długość blatu [cm] | ≥ 200 cm |  |  | Bez punktacji
10. | Szerokość blatu [cm] | ≥ 70 cm |  |  | Bez punktacji
11. | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
12. | Dla aparatu w pozycji 90° odległość górnej powierzchni podnóżka od podłogi ≤ 11 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie) | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
13. | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  |  | Bez punktacji
14. | Obciążalność blatu ścianki i podnóżka z zachowaniem wszystkich ruchów[kg] | ≥ 200 kg |  |  | Bez punktacji
15. | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  |  | Bez punktacji
16. | Swobodny, jednoczasowy dostęp bezpośrednio do pacjenta z każdej strony blatu, w pozycji poziomej ścianki, bez obudów utrudniających dostęp do blatu. | TAK |  |  | Bez punktacji
Blat podparty jednostronnie od strony nóg pacjenta lub na środku stołu aparatu
17. | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | TAK |  |  | Bez punktacji
18. | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | TAK, opisać |  |  | Bez punktacji
19. | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  |  | Bez punktacji
20. | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  |  | Bez punktacji
21. | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | ≥ +/- 40° |  |  | Bez punktacji
22. | Sterowanie ruchami systemu |  |  |  | Bez punktacji
| § z konsoli operatora w sterowni | TAK
| § z pulpitu umieszczonego na ściance | TAK
23. | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  |  | Bez punktacji
24. | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 90 mm |  |  | Bez punktacji
25. | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm |  |  | Bez punktacji
26. | Kratka przeciwrozproszeniowa - | TAK |  |  | Bez punktacji
możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi
27. | Możliwość wymiany kratki na kratkę o innej ogniskowej bez pomocy narzędzi lub kratka o automatycznie zmiennej ogniskowej | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
Jeśli TAK - opisać
28. | System AEC w ściance | TAK |  |  | Bez punktacji
29. | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK, opisać |  |  | Bez punktacji
30. | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  |  | Bez punktacji
31. | Automatyczne ustawianie się aparatu w pozycji zgodnie z programami anatomicznymi. Aktywacja ustawienia za pomocą jednego przycisku na konsoli w sterowni | TAK |  |  | Bez punktacji
32. | Zintegrowana z kolimatorem lub zewnętrzna kamera do monitorowania ułożenia pola ekspozycyjnego względem pacjenta bez konieczności wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania z podglądem obrazu w sterowni | TAK |  |  | Bez punktacji
33. | Funkcja tomosyntezy co najmniej w pozycji pionowej i poziomej stołu | TAK/NIE jeśli TAK, podać kąty, ilość impulsów, czas skanowania |  |  | TAK – 10 pkt; NIE - 0 pkt
34. | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  |  | Bez punktacji
35. | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  |  | Bez punktacji
36. | Waga zaoferowanego podnóżka | ≤ 15 kg |  |  | Bez punktacji
tak, podać
III | Lampa RTG i kolimator w ściance DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO)
37. | Model i producent lampy | Podać |  |  | Bez punktacji
38. | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 |  |  | Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60336 lub równoważną )
39. | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 |  |  | Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60336 lub równoważną)
40. | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 25 kW |  |  | Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60613 lub równoważną)
41. | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 55 kW |  |  | Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60613 lub równoważną)
42. | Pojemność cieplna anody | ≥ 600 kHU |  |  | Bez punktacji
43. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 120 kHU/min |  |  | Bez punktacji
44. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2000 kHU |  |  | Bez punktacji
45. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  |  | Bez punktacji
46. | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +90° do –90° |  |  | Bez punktacji
47. | Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki | TAK |  |  | Bez punktacji
48. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |  | Bez punktacji
49. | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45°do -45° |  |  | Bez punktacji
50. | Możliwość automatycznego wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię | TAK, podać |  |  | Bez punktacji
IV | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
51. | Statyw z lampą mocowany na suficie | Tak |  |  | Bez punktacji
52. | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | ≥ 300 cm |  |  | Bez punktacji
53. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | ≥ 200 cm |  |  | Bez punktacji
54. | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 150 cm |  |  | Bez punktacji
55. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 330° |  |  | Bez punktacji
56. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ od – 120° do + 120° |  |  | Bez punktacji
57. | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji, dopasowujący orientację obrazu do położenia lampy RTG | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
58. | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
59. | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  |  | Bez punktacji
60. | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy | TAK |  |  | Bez punktacji
61. | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji | TAK/NIE podać |  |  | Bez punktacji
V | LAPMPA RTG I KOLIMATOR NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM
62. | Maksymalne napięcie lampy | ≥ 150 kV |  |  | Bez punktacji
63. | Wielkość małego ogniska (IEC 60336 lub równoważną) | ≤ 0,6 |  |  | Bez punktacji
64. | Nominalna moc małego ogniska (IEC 60613 lub równoważną) | ≥ 35 kW |  |  | Bez punktacji
65. | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336 lub równoważną) | ≤ 1,2 |  |  | Bez punktacji
66. | Nominalna moc dużego ogniska (IEC 60613 lub równoważną) | ≥ 55 kW |  |  | Bez punktacji
67. | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU |  |  | Bez punktacji
68. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 120 kHU/min |  |  | Bez punktacji
69. | Pojemność cieplna kołpaka z lampą | ≥ 1600 kHU |  |  | Bez punktacji
70. | Anoda wysokoobrotowa | ≥ 8000 obr/min |  |  | Bez punktacji
71. | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak |  |  | Bez punktacji
72. | Kolimator prostokątny | Tak |  |  | Bez punktacji
73. | Zakres obrotu kolimatora | ≥ ± 45º, możliwość unieruchomienia w 0º |  |  | Bez punktacji
74. | Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze | Tak, min. 2, podać materiał i grubość |  |  | Bez punktacji
75. | Świetlny symulator pola rtg w technologii LED (centrator) | Tak |  |  | Bez punktacji
76. | Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki | Tak |  |  | Bez punktacji
VI | Generator RTG
77. | Generator współpracujący z lampą w ściance do prześwietleń oraz z lampą na zawieszeniu sufitowym | Tak |  |  | Bez punktacji
78. | Generator wysokiej częstotliwości | ≥ 50 kHz |  |  | Bez punktacji
79. | Moc generatora | ≥ 65 kW |  |  | Bez punktacji
(zgodnie z normą IEC 601 lub równoważną)
80. | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  |  | Bez punktacji
81. | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |  | Bez punktacji
82. | Zakres napięć w radiografii | ≥ 40 - 150 kV |  |  | Bez punktacji
83. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |  | Bez punktacji
84. | Min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK |  |  | Bez punktacji
85. | Zakres napięć we fluoroskopii | ≥ 40 - 110 kV |  |  | Bez punktacji
86. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 40 mA |  |  | Bez punktacji
87. | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 4 |  |  | Bez punktacji
podać
VII | Detektor ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ
88. | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  |  | Bez punktacji
89. | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |  | Bez punktacji
90. | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2840 x 2840 pikseli |  |  | Bez punktacji
91. | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |  | Bez punktacji
92. | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |  | Bez punktacji
93. | DQE | ≥ 65 % |  |  | Bez punktacji
94. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |  | Bez punktacji
VIII | Statyw do zdjęć odległościowych
95. | Uchylny statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  | Bez punktacji
96. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 170 cm |  |  | Bez punktacji
97. | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK |  |  | Bez punktacji
98. | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać parametry |  |  | Bez punktacji
99. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  |  | Bez punktacji
100. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  |  | Bez punktacji
101. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 5 cm |  |  | Bez punktacji
102. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  |  | Bez punktacji
103. | Przy zmianie wysokości statywu lampa na zawieszeniu sufitowym automatycznie śledzi tą zmianę z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  |  | Bez punktacji
IX | Detektor BEZPRZEWODOWY
104. | Detektor bezprzewodowy do stosowania w statywie do zdjęć odległościowych i poza nim (pacjenci na wózkach, łóżkach itp.) | TAK |  |  | Bez punktacji
105. | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 34 cm x 42 cm |  |  | Bez punktacji
106. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6 mln |  |  | Bez punktacji
107. | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |  | Bez punktacji
108. | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |  | Bez punktacji
109. | DQE | ≥ 65 % |  |  | Bez punktacji
110. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji
111. | Masa detektora z akumulatorem | ≤ 3,5 kg |  |  | Bez punktacji
112. | Detektor z rączką zintegrowaną z obudową detektora | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
113. | Detektor odporny na wnikanie wody i płynów fizjologicznych w klasie min. IPX4 | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
114. | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy w statywie niezależnie od orientacji (detektor w pionie/w poziomie) bez konieczności podłączania kabla. | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy wyposażyć aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden zapasowy akumulator do detektora
X | MONITORY
115. | Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań | TAK |  |  | Bez punktacji
116. | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |  | Bez punktacji
117. | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  |  | Bez punktacji
118. | Monitory spełniające wymagania obowiązującego prawa dla monitorów przeglądowych | TAK |  |  | Bez punktacji
XI | Konsola technika RTG
119. | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |  | Bez punktacji
120. | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej jak i do radiografii na statywie płucnym oraz pacjentom na wózkach i łóżkach (ustawianie parametrów generatora, programy narządowe) | TAK |  |  | Bez punktacji
121. | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej do przetwarzania obrazów uzyskiwanych zarówno na detektorze zintegrowanym w ściance do prześwietleń jak i na detektorze bezprzewodowym | TAK |  |  | Bez punktacji
122. | Automatyczne zapisywanie w nagłówku DICOM parametrów ekspozycji (kV, mAs) wraz z dawką (bez ręcznego wpisywania danych) dla ekspozycji wykonanych na detektorze zabudowanym w ściance do prześwietleń oraz na detektorze bezprzewodowym w statywie do zdjęć odległościowych. | TAK |  |  | Bez punktacji
123. | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | TAK |  |  | Bez punktacji
124. | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  |  | Bez punktacji
125. | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  |  | Bez punktacji
126. | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  |  | Bez punktacji
127. | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii ≥ 30 obr/s | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
128. | Bezstratna archiwizacja obrazów pozyskanych z detektorów dla | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
wszystkich trybów obrazowania
129. | Wirtualna kolimacja w celu oszczędności dawki – zmiana ustawienia kolimacji przedstawiana przy pomocy znaczników graficznych np. na obrazie LIH | TAK |  |  | Bez punktacji
130. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |  | Bez punktacji
131. | Ilość programów anatomicznych | ≥ 400 |  |  | Bez punktacji
132. | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  |  | Bez punktacji
133. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |  | Bez punktacji
134. | Obsługa protokołów DICOM: | TAK |  |  | Bez punktacji
• DICOM Send
• DICOM Print
• DICOM Storage Commitment
• DICOM Worklist / MPPS
• DICOM Query/Retrieve
135. | Funkcje obróbki obrazów, min: | TAK, Podać |  |  | Bez punktacji
• obrót obrazów - opisać
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy
136. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (3 lub więcej) | TAK |  |  | Bez punktacji
137. | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |  | Bez punktacji
138. | Oprogramowanie do pomiarów umożliwiające wykonanie | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
pomiarów bezpośrednio na konsoli zaraz po wykonaniu
badania w tym min.:
- pomiar różnicy wysokości w biodrach;
- wyznaczanie kątów Cobba;
- automatyczne pomiary kończyn dolnych na podstawie
zaznaczenia charakterystycznych punktów anatomicznych
139. | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |  | Bez punktacji
XII | INNE
140. | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych z odległości min. 150 cm po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego lub automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy stole z odległości min. 150 cm po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego | TAK |  |  | Bez punktacji
141. | W przypadku zaoferowania wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych stojak dla pacjenta wraz z uchwytami do przytrzymania się podczas wykonywania zdjęć kości długich | TAK |  |  | Bez punktacji
142. | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich w pozycji poziomej i pionowej pacjenta z odległości min. 180 cm | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
143. | Możliwość stosowania zamienników zaoferowanych lamp RTG – | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
podać model i producenta co najmniej 1 zamiennika dla każdej z lamp (przez
zamiennik uznaje się lampę RTG innego producenta niż lampa
zaoferowana w pełni kompatybilną z oferowanym w postępowaniu aparatem)
144. | Możliwość stosowania zamienników zaoferowanych detektorów – | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji
podać model i producenta co najmniej 1 zamiennika dla każdego z detektorów (przez
zamiennik uznaje się detektor innego producenta niż lampa
zaoferowana w pełni kompatybilny z oferowanym w postępowaniu aparatem)
145. | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych bezpośrednio po instalacji aparatu | TAK |  |  | Bez punktacji
146. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  |  | Bez punktacji
Min 3 dni
147. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |  | Bez punktacji
148. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |  | Bez punktacji
149. | UPS dla stacji akwizycyjnej w celu poprawnego zamknięcia systemu w razie zaniku napięcia | TAK |  |  | Bez punktacji
150. | Przygotowanie dokumentacji do uzyskania przez Zamawającego wymaganych prawem zezwoleń | TAK |  |  | Bez punktacji
151. | Integracja z systemem HIS i PACS oraz serwerem dawek zamawiającego | TAK |  |  | Bez punktacji
152. | Integracja w zakresie obsługi zleceń. | TAK |  |  | Bez punktacji
| Wymaga się integracji zaoferowanego urządzenia z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi DICOM Modality Worklist, DICOM Store i DICOM QueryRetrieve. Należy ustalić z dostawcą systemu PACS strukturę organizacyjną zakładu zawierającą nowo powstałe pracownie, a następnie po ustaleniu odwzorować tę strukturę w integracji PACS z systemem szpitalnym HIS. Dodatkowo z dostawcą systemu PACS należy ustalić wszelkie szczegóły techniczne integracji, wykonać konfigurację i przeprowadzić testy poprawności komunikacji dla kilku typów zleceń powiązanych ze strukturą zakładu. Raport z testów należy przestawić Zamawiającemu do akceptacji. Wszelkie koszty związane z integracją systemów ponosi Wykonawca. | TAK |  |  | Bez punktacji
153. | Dostęp serwisowy do urządzenia i szkolenia w zakresie konfiguracji sieci LAN | TAK |  |  | Bez punktacji
154. | Wymaga się aby Oferent po zakończeniu okresu gwarancji przekazał Zamawiającemu mu wszelkie niezbędne hasła dostępowe do urządzenia pozwalające na samodzielną konfigurację urządzenia w zakresie sieci LAN, konfiguracji worklist oraz store. Wymaga się w trakcie instalacji/rozruchu urządzenia przeszkolenia wskazanej przez Zamawiającego osoby w zakresie ww. konfiguracji urządzenia. | TAK |  |  | Bez punktacji
155. | Zamawiający użytkuje system PACS firmy Dagosys S.C Marek Pichola tel. +48 506 405 505, marek.pichola@dagosys.pl | TAK |  |  | Bez punktacji
C. OFERTA TECHNICZNA
Roboty modernizacyjne dla pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej celem montażu Apraratu RTG
1 | Kanały instalacyjne - dostosowanie do oferowanego aparatu | TAK
2 | Jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne wzmocnienie podłogi w miejscu posadowienia telekomanda | TAK
3 | Wykonanie konstrukcji do zawieszenia sufitowego | TAK
4 | Wymiana wykładziny podłogowej | TAK
5 | Uzupełnienie osłon przed promieniowaniem zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem osłon stałych dla pracowni | TAK
6 | Malowanie ścian w pracowni i pomieszczeniach bezpośrednio z nią związanych (sanitariat, kabiny pacjenta, sterownia) | TAK
7 | Wymiana opraw oświetleniowych | TAK
8 | Zabezpieczenie pracowni przeciw wirusowe, bakteryjne , grzybicze, przeciwko pleśniom i alergenom (roztocza) . Technologia bezpieczna do stosowania przy pacjentach, personelu. Urządzenia powinny zabezpieczać kubaturę pomieszczenia. | TAK
9 | Montaż klimatyzatora z oczyszczaczem powietrza | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Arkusz1
1. Stacja kliencka – 6 sztuk
L.P. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne – jakościowe komputerów | Parametry oferowane.
UWAGA: Wykonawca potwierdza spełnianie parametru wpisując Tak, jeśli natomiast parametry są wyższe niż minimalne wpisuje ich wartość.
1. | Ekran | Przekątna: min. 21,5 cala | Podać oferowaną przekątną
|  | Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), | Podać oferowana rozdzielczość
podświetlenie LED,
matryca matowa
kontrast 1000:1,
format 16:9,
2. | Obudowa | Zintegrowana z monitorem (AIO), musi mieć możliwość zabezpieczenia wnętrza komputera oraz wszystkich slotów znajdujących się z tyłu obudowy przed niepowołanym dostępem za pomocą kłódki lub linki tylu Kensington
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, która może blokować dostęp do wnętrza komputera poprzez blokowanie klap serwisowych.
Podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia do przodu lub tyłu.
Obudowa musi mieć możliwość obracania na boki w obie strony w zakresie co najmniej 110o.
Podstawa monitora musi mieć możliwość regulacji wysokości.
Obudowa musi umożliwiać zainstalowanie komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. Uchwyt nie jest przedmiotem oferty.
Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym.
Regulacja wysokości
|  | Jako opcję dopuszcza się wyposażenie w: | Jeśli Tak, proszę wpisać jakie.
- zastosowanie przycisku wyłączania mikrofonu,
- przycisku zmiany sygnału z ekranu na cyfrowe porty wyjścia,
- mechanizm zasłonięcia kamery
3. | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora min. H310 | Podać model chipsetu
4. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera z trwale naniesionym przez niego logiem producenta.
Płyta musi posiadać zintegrowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania TPM. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
5. | Procesor | Taktowanie bazowe: min. 1.8 GHz | Podać producenta, nazwę i model procesora.
|  | Core: min. 6 | Podać ilość punktów (wartość z kolumny CPU Mark) uzyskanych w benchmark udostępnym na stronie:
|  | Cache: min.8 MB | https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Procesor musi osiągać w teście PassMark CPU Benchmark wynik min. 7 800 punktów (aktualny wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
6. | Pamięć operacyjna | min. 8GB DDR4 2666MHz lub szybsza | Podać pojemność pamięci,
typ pamięci,
częstotliwość pracy
Możliwość obsługi do 32 GB
|  | ilość banków pamięci: min. 2 szt. | Podać ilość
|  | ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. | Podać ilość
7. | Dysk twardy | O pojemności min. 256 GB SSD NVMe PCI Express x4 | Podać model dysku,
Pojemność dysku,
Typ złącza
Dysku musi zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
8. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW
Darmowe oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt.
9. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci, | Podać model karty graficznej
Karta obsługuje funkcję minimum w wersjach: DirectX 12, OpenCL 1.2 OpenGL 4.5, HLSL shader model 5.1.
10. | Audio/Video | Karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio,
wbudowane głośniki stereo 2 x 2W,
wbudowany mikrofon,
wbudowana kamera HD720p.
11. | Komunikacja | Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbps – złącze RJ45
Karta WiFi minimum w standardzie 802.11ac dualband
Bluetooth min. 3.0
12. | Porty/złącza – UWAGA. wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | 1 x HDMI Out
1 x RJ 45 (LAN – 10/100/1000)
4 x USB, z czego min. 2 x USB3.0 z boku obudowy,
1 x wyjście na słuchawki i mikrofon,
13. | Klawiatura/mysz | Klawiatura w układzie QWERTY
Mysz optyczna
14. | Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 180W
15. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI:
- możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, uzyskania informacji o:
- modelu komputera,
- modelu płyty głównej,
- numerze seryjnym komputera,
- wersji BIOS,
- modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania,
- ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacja o prędkości taktowania,
- modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego,
- adresie MAC karty zintegrowanej,
- temperaturze procesora,
- temperaturze pamięci,
- statusie karty sieciowej,