## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Ssak medyczny z wyposażeniem | 5 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Stetoskop | 30 | ............. zł | ....... % | ............. zł
3 | Termometr bezdotykowy | 10 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
| Termometr bezdotykowy | 10szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Normalne środowisko pracy: | TAK
2 | Temperatura otoczenia: 10°C - 40°C (50°F - 104°F) | TAK
3 | Wilgotność względna:<=95% | TAK
4 | Zasilanie: DC 3 V (2 baterie AA) | TAK
5 | Waga urządzenia: max 150 g (bez baterii) | TAK
6 | Dokładność wyświetlacza: 0,1°C (0,1°F) | TAK
7 | Zakres pomiaru: | TAK
8 | W trybie Ciało/Body: 32°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) | TAK
9 | W trybie Temperatura Powierzchni/Surface Temp: 0°C - 60°C (32°F - 140°F) | TAK
10 | Precyzja: 32°C - 36°C (89,6°F - 96,8°F) =± 0,3°C (±0,6° F) | TAK
11 | 36°C - 39°C (96,8°F - 102,2°F) = ±0,2°C (±0,4°F) | TAK
12 | 39°C - 42,9°C (102,2°F - 109,2°F) = ±0,3°C (±0,6°F) | TAK
13 | Zużycie energii: <= 150 mW | TAK
14 | Odległość pomiarowa: 3 cm - 5cm (1,2 cala - 2 cale) | TAK
15 | Automatyczne wyłączanie: 30 sekund | TAK
16 | Żywotność do 40 000 pomiarów | TAK
17 | Urządzenie jest wyrobem medycznym. | TAK
18 | Dopuszcza się zaoferowanie termometru będącego wyrobem medycznym o innych parametrach ogólych i dokładności wskazań nie gorszej od opisanej | TAK
| Ssak medyczny z wyposażeniem | 5szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Napięcie zasilania: 230 V AC / 50Hz | TAK
2 | Moc: minimum 100 W | TAK
3 | Maksymalny przepływ: 40 L / min | TAK
4 | Maksymalne ciśnienie: -80 kPa (-0.80bar) | TAK
6 | Waga: do 4 kg | TAK
7 | Obudowa na wkłady jednorazowe | TAK
| Stetoskop | 30szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
1 | Uniwersalny stetoskop z dwustronną głowicą i podwójnym drenem, zaprojektowanym tak aby swobodnie osłuchiwać dorosłych i dzieci. Wysokie parametry akustyczne w szerokim zakresie częstotliwości.
2 | Trwały podwójny dren z dwoma odrębymi kanałam odłuchowymi - prawym i lewym gwarantujący niezwykle dokłade badanie.
3 | Długość drenu: 40 cm
4 | Twarda chromowana podwójna głowica z dwiema membranami o średnicach: 45 mm i 32 mm.
5 | Obie membrany mogą być łatwo zastępowane przez jeden z trzech załaczonych lejków o średnicach: 33.5 mm, 27.3 mm, 20.3 mm.
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy