## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Kabina do dekontaminacji | 1 szt. | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Kabina do dekontaminacji 1 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2021, fabrycznie nowa, niepowystawowa)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Zastosowany płyn dezynfekcyjny posiada pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i znajduje się w wykazie prduktów biobójczych.
2 | Płyn dezynfekcyjny posiada udokumentowaną skuteczność przeciwko SARS-CoV-2
3 | Płyn dezynfekcyjny posiada badania zgodności materiałowej z powszechnie używanymi w placówkach medycznych materiałami. Dopuszczony do stosowania bezpośrednio na skórę.
5 | Wymiar wewnętrzny minimalny: 0,75m x 1,95m x 1m (szer. x wys. x gł.)
6 | Ilość zraszaczy: min. 4 sztuki dysz mgłowych bocznych
7 | Sposób uruchamiania: automatyczne – przycisk/czujnik
8 | Zbiornik na medium: min. 20 l
9 | Zbiornik na zużyty płyn: wanna wychwytowa min. 20 l
10 | Zużycie środka: max. 0,05 l/1 na cykl 5 sekund
11 | Ciśnienie robocze zraszaczy: 4-6 bar
12 | Zasilanie: 230V
13 | Przepustowość na godzinę: min 200 osób
14 | Certyfikat: CE
15 | Oświetlenie LED które uruchamia się wraz z rozpoczęciem cyklu dezynfekcji
16 | Możliwość montażu kurtyn paskowych na wejściu i wyjściu lub rozwiazanie równoważne
17 | Sterowanie przez fotokomórki
18 | Konstrukcja bramki zraszającej jest wykonana ze stali nierdzewnej – odpornej na media agresywne.
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy