## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Defibrylator z wyposażeniem dodatkowym | 4 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | 2 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Defibrylator z wyposażeniem dodatkowym
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak
2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak
3 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak
4 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak
5 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak
6 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak
7 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak
8 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak
9 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Tak, podać
10 | Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 5 sekund | Tak, podać
11 | Ekran monitora kolorowy | Tak
12 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak, podać
13 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny | Tak, podać
14 | Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak, podać
15 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin | Tak, podać
16 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak
17 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | Tak, podać
18 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne | Tak
19 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak
20 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak
21 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak
22 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak
23 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak
24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak
25 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak
26 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak
27 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od minimum 0 do 170 (mA) | Tak, podać
28 | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji w technologii Masimo lub równoważnej | Tak
29 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | Tak
30 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl. | Tak
31 | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt. | Tak
32 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych - 1 kpl. | Tak
33 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dzieci - 1 kpl. | Tak
34 | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych - 1 szt. | Tak
35 | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dzieci - 1 szt. | Tak
36 | Torba z miejscem na akcesoria - 1 szt. | Tak
37 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie | Tak
38 | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych | Tak
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK
2. | Cykl pracy urządzenia: | TAK
50% kompresja / 50 % dekompresja
3. | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK
4. | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK
5. | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 44 cm. | TAK
6. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK
7. | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg | TAK
8. | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
9. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK – 10pkt
NIE – 0pkt
10. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK – 10pkt
NIE – 0pkt
11. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK – 10pkt
NIE – 0pkt
12. | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 150 min. | TAK
13. | Wyposażenie aparatu: | TAK
a. Torba/plecak przenośny
b. deska pod plecy pacjenta
c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta
d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
e. akumulator
f. 12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok)
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy