## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Platforma hemodynamiczna wraz z wyposażeniem | 3 szt | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Wyposażenie do platform hemodynamicznych | 1 zestaw | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Platforma hemodynamiczna wraz z wyposażeniem 3 szt
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, saturacji żylnej oraz satuarcji tkankowej. | TAK
2 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi bez użycia cewnika Swan-Ganza,drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK
3 | Możliwosć rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: | TAK
3.1 | za pomocą cewnika Swan-Ganza, | TAK
3.2 | za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | TAK
4 | Ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK
5 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej metodą NIRS | TAK
6 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: | TAK
6.1 | - rzut serca (CO); | TAK
6.2 | - rzut serca indeksowany (CI) | TAK
6.3 | - rzut serca przerywany (iCO) | TAK
6.4 | - objętość wyrzutowa (SV); | TAK
6.5 | - indeks objętości wyrzutowej (SVI) | TAK
6.6 | - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); | TAK
6.7 | - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | TAK
6.8 | - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | TAK
6.9 | - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2); | TAK
6.10 | - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) | TAK
6.11 | - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) | TAK
6.12 | - częstość akcji serca (HR) | TAK
6.13 | - Saturacja tkankowa (StO2) | TAK
6.14 | - zmienność ciśnienia tętna (PPV) | TAK
6.15 | - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI | TAK
7 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: | TAK
7.1 | - kokpit; | TAK
7.2 | - interwencyjny; | TAK
7.3 | - fizjologiczny | TAK
7.4 | - zogniskowany | TAK
7.5 | - graficzny; | TAK
7.6 | - tabelaryczny; | TAK
8 | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | TAK, podać
9 | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | TAK
10 | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | TAK, podać
11 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | TAK, podać
12 | Menu w języku polskim | TAK
13 | Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg | TAK, podać
14 | Możliwość rozbudowy o technologię inwazyjną - termodylucji CCO oraz nieinwazyjną APCO za pomocą mankietów ciśnieniowych zakładanych na palec. | TAK
15 | Statyw do zamontowania monitora. | TAK
B.1 OFERTA TECHNICZNA
Wyposażenie do platform hemodynamicznych 1 zestaw
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2021, fabrycznie nowe)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | cena jednostkowa netto
1 | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych; czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość lini 210 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia tętniczego i CO, połączenia gniazda sygnału ciśnienia- bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika,częstotliwość własna czujnika > 200Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. Do 300 mmHg-3ml/godz., metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), zestaw musi być kompatybilny z platforma hemodynamiczną Hemosphere, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK, 90 szt, podać nazwę, numer katalogowy
2 | Elektrody do pomiaru oksymetrii tkankowej w sposób ciągły i nieinwazyjny spełniające następujące kreyteria: pięć długości fal światła bliskiej poczerwieni (NIRS); spektrum długości fal NIRS (685, 730, 770, 810, 870 nm); głębokość penetracji światła do 2,5 cm, kompensacja skutków działania melaniny; dostarczanie danych w zakresie wahań około +/- 3,05%; precyzja pomiarów mózgowych w zakresie 45% do 95% -0,14 ± 3,05%; precyzja pomiarów tkankowych w zakresie 45% do 95% 0,23 ± 5,17%; czujnik w rozmiarze L dla dorosłych o wadze ≥ 40 kg. | TAK, 60 szt, podać nazwę, numer katalogowy
3 | Czujnik do pomiaru rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna wykrywający ryzyko hipotensji, składajacy się z: linii płuczacej o długości min. 210 cm (+/- 5 cm), czujnika o częstotliwości własnej poniżej lub równej 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielukierunkowego wypustka lini tętniczej min. 150 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/h, brak konieczności kalibracji czujnika, dwóch kraników trójdrożnych, dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku, połączenie gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, prostolinijny przepływ przez czujnik, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. | TAK, 20 szt, podać nazwę, numer katalogowy
4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyńczy: linia płucząca o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczajacy przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie lini lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. | TAK,110 szt, podać nazwę, numer katalogowy
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy