## Centrale
FORMULARZ OFERTY CENOWO-TECHNICZNEJ
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Centrala monitorująca typ 1 | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Centrala monitorująca typ 2 | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Centrala monitorująca typ 1
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji podać: (aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Wymagania ogólne
2 | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta oprogramowanie centrali w języku polskim | TAK
3 | Na wyposażeniu systemu: jednostka centralna typu desktop, ekran typu LCD TFT, o przekątnej min. 21” i rozdzielczości Full HD – 2 szt., sieciowa drukarka laserowa, drukująca w formacie min. A4, switch sieciowy | TAK
4 | System przygotowany sprzętowo i programowo do jednoczesnego monitorowania 14 szt. kardiomonitorów pacjenta z możliwością rozbudowy o kolejne kardiomonitory, łącznie do min. 32 | TAK
5 | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej min. 21” i rozdzielczości Full HD | TAK
6 | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK
7 | Funkcja wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta | TAK
8 | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) zmiana wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych dla pacjentów wymagających wzmożonej opieki | TAK
9 | Funkcja drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport wieloodprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST | TAK
10 | Funkcja ustawienia automatycznych wydruków podsumowania danych pacjenta przy przenoszeniu pacjenta oraz przy wypisie pacjenta | TAK
11 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK
12 | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK
13 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach | TAK
14 | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z ostatnich min. 168 h, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK
15 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) | TAK
16 | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego | TAK
17 | Trendy graficzne i numeryczne wszystkich mierzonych przez kardiomonitory parametrów z ostatnich min. 120 h | TAK
18 | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej | TAK
19 | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu z możliwością wykonywania wydruków | TAK
20 | Możliwość rozbudowy o funkcję przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | TAK
21 | System z możliwością przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK
22 | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami | TAK
23 | Uruchomienie kardiomonitorów pacjenta i stacji centralnego monitorowania w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej LAN posiadanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy | TAK
24 | Pozostałe:
25 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK
26 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK, podać
27 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy na stację centralnego monitorowania. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 5 lat | TAK, podać
28 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim | TAK
Centrala monitorująca typ 2
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji podać: (aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Wymagania ogólne
2 | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta oprogramowanie centrali w języku polskim | TAK
3 | Na wyposażeniu systemu: jednostka centralna typu desktop, ekran typu LCD TFT, o przekątnej min. 21” i rozdzielczości Full HD, sieciowa drukarka laserowa, drukująca w formacie min. A4, switch sieciowy | TAK
4 | System przygotowany sprzętowo i programowo do jednoczesnego monitorowania 8 szt. kardiomonitorów pacjenta z możliwością rozbudowy o kolejne kardiomonitory, łącznie do min. 32 | TAK
5 | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT, o przekątnej min. 21” i rozdzielczości Full HD z możliwością rozbudowy do prezentacji danych na dwóch ekranach | TAK
6 | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK
7 | Funkcja wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta | TAK
8 | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) zmiana wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych dla pacjentów wymagających wzmożonej opieki | TAK
9 | Funkcja drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport wieloodprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST | TAK
10 | Funkcja ustawienia automatycznych wydruków podsumowania danych pacjenta przy przenoszeniu pacjenta oraz przy wypisie pacjenta | TAK
11 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK
12 | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK
13 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach | TAK
14 | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z ostatnich min. 168 h, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK
15 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) | TAK
16 | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego | TAK
17 | Trendy graficzne i numeryczne wszystkich mierzonych przez kardiomonitory parametrów z ostatnich min. 120 h | TAK
18 | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej | TAK
19 | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu z możliwością wykonywania wydruków | TAK
20 | Możliwość rozbudowy o funkcję przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | TAK
21 | System z możliwością przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK
22 | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami | TAK
23 | Uruchomienie kardiomonitorów pacjenta i stacji centralnego monitorowania w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej LAN posiadanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy | TAK
24 | Pozostałe:
25 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK
26 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK, podać
27 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy na stację centralnego monitorowania. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 5 lat | TAK, podać
28 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Kardiomonitory
FORMULARZ OFERTY CENOWO-TECHNICZNEJ
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto
1 | Kardiomonitor typ 1 | 10 | ............. zł
2 | Kardiomonitor typ 2 | 8 | ............. zł
3 | Kardiomonitor typ 3 | 4 | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Kardiomonitor typ 1
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji podać: (aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
Wymagania ogólne
1. | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | TAK
2. | Kardiomonitor z ekranem LCD o przekątnej ≥ 12” i rozdzielczości ≥ 1280 × 800 dpi | TAK
3. | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK
4. | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą | TAK
ISO 9919/IEC 80601-2-61
5. | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | TAK
6. | Waga kardiomonitora bez akumulatora < 6 kg | TAK
7. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | TAK
8. | Możliwość wyboru fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu prezentujących: | TAK
- 3 różne krzywe dynamiczne
- krzywą EKG w układzie kaskady
- powiększone wartości numeryczne z równoczesnym wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP
- 7 krzywych dynamicznych EKG odpowiadających siedmiu monitorowanym odprowadzeniom EKG
- dynamiczne trendy ekranowe z okresu ostatnich min. 8 h
- ekran gotowości
9. | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | TAK
10. | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 200 h | TAK
11. | Możliwość rozbudowy o funkcję zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów z ostatnich min. 48 h | TAK
12. | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych dynamicznych odpowiadających zdarzeniu, z prezentacją wybranych min. 3 krzywych z okresu ręcznie zapisanego zdarzenia oraz z możliwością utworzenia notatki do zdarzenia i jej późniejszej edycji. | TAK
13. | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym klinicznym zastosowaniom kardiomonitora | TAK
14. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 własnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | TAK
15. | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta. Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 3600. | TAK
16. | Dostępność min. 4 trybów funkcji podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i / lub wizualnych | TAK
17. | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem z dostępnością tej funkcji konfigurowalną przez administratora / Użytkownika z zachowaniem utrzymania włączonych alarmów w stacji centralnego monitorowania | TAK
18. | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK
19. | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK
20. | Zintegrowane zasilanie awaryjne - akumulator litowo – jonowy; czas pracy min. 3 h (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | TAK
21. | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK
22. | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK
23. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością konfiguracji obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK
24. | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK
25. | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysk USB oraz eksportowania trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK
26. | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | TAK
27. | Monitorowanie EKG
28. | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie min. 3 i 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK
29. | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK
30. | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK
31. | Możliwość rozbudowy o funkcję prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. | TAK
32. | Analiza arytmii z rozpoznawaniem min. 8 rodzajów zaburzeń rytmu, z możliwością rozbudowy do rozpoznawania min. 24 rodzajów zaburzeń rytmu, z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu i możliwością ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK
33. | Monitorowanie czynności oddechowej
34. | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK
35. | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK
36. | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
37. | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | TAK
38. | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | TAK
39. | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK
40. | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | TAK
41. | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego
42. | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP)
43. | Oscylometryczna metoda pomiaru zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | TAK
44. | Monitorowanie temperatury
45. | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK
Inne:
46. | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 4 kanałów | TAK
47. | Możliwość rozbudowy o stelaż modułów pomiarowych z min. 4 miejscami na moduły | TAK
48. | Statyw jezdny z koszem na akcesoria | TAK
49. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania z centralą opisaną jako typ 1 | TAK
50. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o monitorowanie kapnometrii, rzutu serca, inwazyjnego ciśnienia krwi, indeksu bispektralnego (BIS), gazów anestetycznych i oddechowych | TAK
51. | Akcesoria (dotyczy 1 szt. kardiomonitora): | TAK
- przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt.
- zestaw pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt.
- wielorazowy czujnik SpO2 opuszkowy, dla pacjenta > 50 kg - 1 szt.
- zestaw wielorazowych mankietów do pomiaru NiBP, dla dorosłych w min. czterech rozmiarach - 1 kpl.
- przewód powietrza NiBP - 1 szt.
- wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 1 szt.
Kardiomonitor typ 2
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji podać: (aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
Wymagania ogólne
1. | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | TAK
2. | Kardiomonitor z ekranem LCD o przekątnej ≥ 15” i rozdzielczości ≥ 1366×768 dpi | TAK
3. | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK
4. | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą | TAK
ISO 9919/IEC 80601-2-61
5. | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | TAK
6. | Waga kardiomonitora bez akumulatora < 7 kg | TAK
7. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | TAK
8. | Możliwość wyboru fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu prezentujących: | TAK
- 3 różne krzywe dynamiczne
- krzywą EKG w układzie kaskady
- powiększone wartości numeryczne z równoczesnym wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP
- 7 krzywych dynamicznych EKG odpowiadających siedmiu monitorowanym odprowadzeniom EKG
- dynamiczne trendy ekranowe z okresu ostatnich min. 8 h
- ekran gotowości
9. | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | TAK
10. | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 200 h | TAK
11. | Funkcja zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów z ostatnich min. 48 h | TAK
12. | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych dynamicznych odpowiadających zdarzeniu, z prezentacją wybranych min. 3 krzywych z okresu ręcznie zapisanego zdarzenia oraz z możliwością utworzenia notatki do zdarzenia i jej późniejszej edycji. | TAK
13. | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym klinicznym zastosowaniom kardiomonitora | TAK
14. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 własnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | TAK
15. | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta. Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 3600. | TAK
16. | Dostępność min. 4 trybów funkcji podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i / lub wizualnych | TAK
17. | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem z dostępnością tej funkcji konfigurowalną przez administratora / Użytkownika z zachowaniem utrzymania włączonych alarmów w stacji centralnego monitorowania | TAK
18. | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK
19. | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK
20. | Zintegrowane zasilanie awaryjne - akumulator litowo – jonowy; czas pracy min. 3 h (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | TAK
21. | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK
22. | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK
23. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością konfiguracji obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK
24. | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK
25. | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysk USB oraz eksportowania trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK
26. | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | TAK
27. | Monitorowanie EKG
28. | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie min. 3 i 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK
29. | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK
30. | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK
31. | Możliwość rozbudowy o funkcję prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. | TAK
32. | Analiza arytmii z rozpoznawaniem min. 8 rodzajów zaburzeń rytmu z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu i możliwością ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK
33. | Monitorowanie czynności oddechowej
34. | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK
35. | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK
36. | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2)
37. | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | TAK
38. | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | TAK
39. | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK
40. | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | TAK
41. | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego
42. | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP)
43. | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | TAK
44. | Monitorowanie temperatury
45. | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK
46. | Inne:
47. | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 4 kanałów | TAK
48. | Możliwość rozbudowy o stelaż modułów pomiarowych z min. 4 miejscami na moduły | TAK
49. | Statyw jezdny z koszem na akcesoria | TAK
50. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania z centralą opisaną jako typ 2 | TAK
51. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o monitorowanie kapnometrii, rzutu serca, inwazyjnego ciśnienia krwi | TAK
52. | Akcesoria (dotyczy 1 szt. kardiomonitora): | TAK
- przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt.
- zestaw pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt.
- wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych, na palec - 1 szt.
- wielorazowe mankiety pomiarowe NIBP dla dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach - 1 kpl.
- przewód powietrza NiBP - 1 szt.
- wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt.
Kardiomonitor typ 3
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji podać: (aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Kardiomonitor przyłóżkowy o budowie modułowej; moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu. | Tak
2 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania posiadanego przez zamawiającego typ Intellivue | Tak
3 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | Tak
4 | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję; płaska powierzchnia ekranu odporna na środki dezynfekcyjne, klasa ochrony przed wniknięciem substancji zewnętrznych (woda, ciała obce) min. IP21 zgodnie z normą IEC 60529. | Tak
5 | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, bez wewnętrznych wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora. | Tak
6 | Waga kardiomonitora z wieloparametrowym modułem pomiarowym zapewniającym monitorowanie EKG, HR, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury oraz akumulatorem ≤ 10 kg. | Tak
7 | Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz oraz awaryjne akumulatorowe. | Tak
8 | Czas pracy z jednego całkowicie naładowanego akumulatora przez min. 2 h. | Tak
9 | Wbudowany min. 1 port komunikacyjny USB dla urządzeń peryferyjnych, cyfrowo / analogowe wyjście wideo, złącze sieci przewodowej, wyjście sygnału synchronizującego EKG / analogowe wyjście EKG. | Tak
10 | Możliwość rozbudowy o złącza: przywołania pielęgniarki, RS-232, min. 2 dodatkowe porty komunikacyjne USB oraz funkcję bezprzewodowej łączności z centralą monitorującą. | Tak
11 | Tryby pracy: - monitorowanie, - konfiguracja (możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych i zapamiętania nowych), - tryb demo pozwalający na prezentację zapisów dynamicznych i parametrów liczbowych w celach szkoleniowych bez podłączania pacjenta, - tryb gotowości (oczekiwania) umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. | Tak
12 | Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup wiekowych pacjentów; możliwość definiowania min. 5 własnych profili. | Tak
13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego; możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk. | Tak
14 | Kardiomonitor wyposażony w odłączany, wieloparametrowy moduł pomiarowy z funkcją transportową, niezależnie zasilany akumulatorowo, ≥ 4 h ciągłej pracy z automatycznym ładowaniem akumulatora po zadokowaniu w miejscu na moduły, zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG z analizą zaburzeń rytmu, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury; zapewniający prezentację parametrów życiowych: danych liczbowych i wykresów na własnym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, ekran modułu transportowego widoczny po zadokowaniu w monitorze; sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu; waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek | Tak
15 | Ekran
16 | Kolorowy ekran o rozdzielczości min. 1280x768 (WXGA 16:10), przekątnej ekranu min. 10", z możliwością jednoczesnej prezentacji min. 6 krzywych dynamicznych różnych parametrów. | Tak.
17 | Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia. | Tak
18 | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy. | Tak
19 | Alarmy:
20 | Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | Tak
21 | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów – czas zawieszenia programowany przez użytkownika w zakresie min. 1-10 minut oraz na czas nieograniczony. | Tak
22 | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla każdej z kategorii alarmów, możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z zabezpieczeniem hasłem. | Tak
23 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak
24 | Archiwizacja danych:
25 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 h, jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. | Tak
26 | Pamięć i prezentacja na ekranie kardiomonitora co najmniej 25 zdarzeń z fragmentami min. 3 krzywych dynamicznych; zapamiętywanie zdarzeń automatyczne oraz aktywowane ręcznie. | Tak
27 | Pamięć i prezentacja na ekranie kardiomonitora co najmniej 100 ostatnich komunikatów alarmowych z dokładnym czasem wystąpienia. | Tak
28 | Możliwość rozbudowy o funkcję trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu lub typu horyzont. | Tak.
29 | Pomiar EKG:
30 | Wielodprowadzeniowe monitorowanie EKG w zależności od zastosowanego kabla EKG. | Tak
31 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-350 bpm, dokładność ± 1%. | Tak
32 | Wykrywanie impulsu stymulatora. | Tak
33 | Prezentacja liczbowa wartości HR i PVC. | Tak
34 | Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie min. od -20 do +20 mm. | Tak
35 | Możliwość rozbudowy o funkcję graficznej prezentacji zmian odcinka ST w postaci wieloosiowych kołowych wykresów. | Tak
36 | Możliwość rozbudowy o funkcję pomiaru odcinka QT i QTc we wszystkich stosowanych odprowadzeniach EKG z wyświetlaniem obu wartości pomiarowych na ekranie kardiomonitora. | Tak
37 | Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 18 rodzajów zaburzeń z alarmami; funkcja nauki arytmii. | Tak
38 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG przy wykorzystaniu kabla EKG z 5 elektrodami. | Tak
39 | Wybór min. 4 zakresów szerokości pasma EKG. | Tak
40 | Funkcja opóźniająca alarm asystolii w przypadku wykrycia obecności tętna za pomocą pomiaru ciśnienia. | Tak
41 | Automatyczne zastąpienie odprowadzenia głównego innym w przypadku jego odłączenia. | Tak
42 | Pomiar RR:
43 | Pomiar częstotliwości oddechu metodą impedancyjną, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów. | Tak
44 | Zakres pomiaru min. 0 - 170 rpm, dokładność pomiaru od 0 do 120 rpm: ±1 rpm, od 120 do 170 rpm: ±2 rpm. | Tak
45 | Alarm bezdechu regulowany w zakresie co najmniej od 10 do 40 sekund. | Tak
46 | Wybór min. dwóch różnych zestawów odprowadzeń do pomiaru impedancji układu oddechowego. | Tak
47 | Pomiar SpO2:
48 | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia z certyfikatem: Masimo, Nellcor , FAST lub równoważne), wyświetlanie liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji. | Tak
49 | Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100%. | Tak
50 | Zakres pomiarowy tętna: min. 30 – 300 bpm. | Tak
51 | Możliwość zmiany czasu odpowiedzi (uśredniania) w celu dopasowania do jakości sygnału – min. 3 wartości do wyboru. | Tak
52 | Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji. | Tak
53 | Wskaźnik jakości sygnału SpO2. | Tak
54 | Funkcja opóźnienia alarmu SpO2 zależnie od szybkości zmian i wartości o jaką został przekroczony próg alarmowy. | Tak
55 | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP):
56 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak
57 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiarowy: min. 10 – 260 mmHg. | Tak
58 | Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek. | Tak
59 | Zabezpieczenie ciśnieniowe: max. 300+/-20 mmHg. | Tak
60 | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie co najmniej od 1 min. do 24 h. | Tak
61 | Możliwość rozbudowy o funkcję zaprogramowania min. 4 cykli pomiarowych z ustawieniem liczby pomiarów i odstępów czasowych pomiędzy pomiarami w każdym cyklu. | Tak
62 | Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. stazy) ułatwiająca wykonanie wkłucia. | Tak
63 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP):
64 | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie kardiomonitora, pomiar w 1 kanale z możliwością rozbudowy do 3 kanałów. | Tak
65 | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego oraz rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego. | Tak
66 | Możliwość przypisania nazwy pomiaru (np. PAP, ICP, RA, LA) z automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej. | Tak
67 | Zakres pomiarowy: min. – 40 - 360 mmHg. | Tak
68 | Pomiar temperatury:
69 | Pomiar temperatury powierzchniowej i / lub wewnętrznej. | Tak
70 | Pomiar w 1 kanale z możliwością rozbudowy do 2 knałów. | Tak
71 | Zakres pomiarowy: min. 0 – 45 ºC, dokładność ± 0,1ºC. | Tak
72 | Akcesoria pomiarowe:
73 | Kabel EKG dwuczęściowy; kabel zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zakończeń pacjenta, pomiar z 3 i 5 elektrod - 1 kpl. / kardiomonitor. | Tak
74 | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, długość min. 3 m – 1 szt. / kardiomonitor. | Tak
75 | Wielorazowe mankiety pomiarowe NIBP dla pacjentów dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach - 1 kpl. w każdym rozmiarze / kardiomonitor. | Tak
76 | Przewód do podłączenia wielorazowych mankietów pomiarowych NiBP z kardiomonitorem – 1 szt. / kardiomonitor. | Tak
77 | Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt. / kardiomonitor. | Tak
78 | Inne
79 | Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane w postaci wymiennych modułów sterowanych z poziomu kardiomonitora np. CO2, CO. | Tak
80 | Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny do podłączenia zewnętrznych urządzeń medycznych np. respiratora, aparatu do znieczulania. | Tak
81 | System mocujący dostosowany do wymagań Zamawiającego. | Tak
82 | Licencja stanowiskowa oprogramowania umożliwiającego pracę kardiomonitora w systemie centralnego monitorowania Philips IntelliVus iX – 1 szt. / kardiomonitor | Tak
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy