## Zał. 3 Oferta techniczna
OFERTA TECHNICZNA - CZĘŚĆ 3b do Formularza ofertowego
1. LAKTATOR JEZDNY 3 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Laktator fabrycznie nowy, | TAK
2 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK
3 | Laktatory na wózku jezdnym na co najmniej 4 kołach , wyposażonym w uchwyty na dwie do czterech butelek oraz system hamowania | TAK
4 | Możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem | TAK
5 | Laktatory z możliwością mycia i dezynfekcji powierzchniowej | TAK
6 | Możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków zarówno w akcesoriach wielorazowych, jak i w akcesoriach do ograniczonej liczby użyć | TAK
7 | Waga laktatora bez wózka jezdnego – max 3,5kg | TAK
8 | Długość kabla zasilającego – od 2,5m do 3,5m | TAK
9 | Wbudowany zegar umożliwiający pomiar czasu odciągania pokarmu | TAK
10 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz | TAK
11 | Tryb stymulacji i tryb odciągania zasadniczego z możliwością dodatkowej regulacji siły ssania i rytmu pracy | TAK
12 | W trybie stymulacji: podciśnienie 30 – 150 mbar, rytm pracy 72 – 120 cykli na minutę, w trybie odciągania zasadniczego: podciśnienie 30 – 330 mbar, rytm pracy 30 – 120 cykli na minutę | TAK
13 | Opcja odciągania z obu piersi jednocześnie | TAK
14 | Instrukcja obsługi, karty gwarancyjne, paszport techniczny i wszelka dokumentacja w języku polskim | TAK
15 | Wymagany podwyższony poziom bezpieczeństwa higienicznego zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi warunków covidowych. | TAK
2. LAKTATOR PRZENOŚNY - 15 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Laktator fabrycznie nowy, | TAK
2 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
3 | Laktator przenośny, wyposażonym w uchwyt na dwie butelki | TAK
4. | Możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem | TAK
5 | Laktator z możliwością mycia i dezynfekcji powierzchniowej | TAK
6 | Możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków zarówno w akcesoriach wielorazowych, jak i w akcesoriach do ograniczonej liczby użyć | TAK
7 | Waga laktatora max 0,8 kg | TAK
8 | Możliwość wykonania co najmniej kilku sesji odciągania pokarmu w trybie akumulatorowym, bez podłączonego kabla zasilającego | TAK
9 | Wbudowany zegar umożliwiający pomiar czasu odciągania pokarmu | TAK
10 | Program stymulacji laktacji „power pumping” | TAK
11 | Tryb stymulacji i tryb odciągania zasadniczego z możliwością dodatkowej regulacji siły ssania i rytmu pracy | TAK
12 | Cicha, bezwibracyjna praca | TAK
13 | Opcja odciągania z obu piersi jednocześnie | TAK
14 | Instrukcja obsługi, karty gwarancyjne, paszport techniczny i wszelka dokumentacja w języku polskim | TAK
15 | Wymagany podwyższony poziom bezpieczeństwa higienicznego zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi warunków covidowych. | TAK
3.Wielorazowy zestaw osobisty do w/w laktatorów z różnymi wymiarami lejków 50 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Zestaw przeznaczony do użytkowania na terenie szpitala. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w lejek, z różnymi średnicami lejków: 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm. | TAK
3. | Wyposażony w butelkę o pojemności 150 ml. | TAK
4. | Możliwość współpracy z obydwoma modelami laktatorów. | TAK
5 | Zestaw możliwy do poddawania ponownie procesowi sterylizacji | TAK
6 | Pakowany pojedynczo. | TAK
7 | Wyposażony w mechaniczną membranę jako separacja mediów | TAK
8 | Zestaw wyposażony w łączniki umożliwiające zastosowanie dwóch końcówek do odciągania z obu piersi jednocześnie | TAK
4. Pojemnik na siarę - 50 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Jednorazowa butelka | TAK
2 | Sterylne naczynie o pojemności 50 ml do zbierania i przechowywania mleka kobiecego | TAK
3 | pojemnik gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności jego mycia. | TAK
4 | pojemnik z nadrukowaną podziałkę, by dokładnie określić ilość odciągniętej siary. | TAK
5 | Butelka kompatybilna ze wszystkimi zestawami laktatora | TAK
5.Łyżeczka, która nie zaburza odruchu ssania - 50 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Jednorazowa, Gotowa do użycia, Pakowana pojedynczo | TAK
2 | Rekomendowana z butelką 50 ml pojemnikiem na siarę | TAK
3 | mechanizm z dodatkowym progiem spowalniającym wypływ pokarmu | TAK
6. Torebka do dezynfekcji termicznej - 100 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | • Do procesu dezynfekcji termicznej akcesoriów laktacyjnych • Możliwość przechowywania w niej i utrzymania w odpowiednim standardzie higieny lejków, butelek, czy zaworków, które wcześniej miały kontakt z pokarmem kobiecym. • możliwość zastosowania do 20 razy • do użytku w różnych kuchenkach mikrofalowych • zapięcie strunowe | TAK
7. Nakładki silikonowe – kapturki - 100 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | • Do ochrony brodawek sutkowych • Wykonane z cienkiego, bezwonnego i bezsmakowego silikonu • Produkowane bez BPA i bez lateksu • Dostępne w trzech rozmiarach: S (16 mm), M (20 mm) i L (24 mm) | TAK

## Zał.4 Oferta tchniczna
Załącznik nr 2 OFERTA TECHNICZNA - CZĘŚĆ 2 do Formularza ofertowego
1. Stoły do rehabilitacji indywidualnej pacjenta - 3 szt.
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 1
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek. Stół powinien być wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu | TAK
2 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Posiada funkcje pozwalającą na zmianę regulacji boczków sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania. | TAK
5 | Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji stołu | TAK
6 | Kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych, | TAK
7 | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej, | TAK
8 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
9 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
10 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
11 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
12 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
13 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
14 | Zagłówek z opuszczanymi boczkami, | TAK
15 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
16 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami, | TAK
17 | Stabilna stalowa rama,malowana proszkowo | TAK
18 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki, | TAK
19 | Grubość gąbki min,40 mm | TAK
20 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
21 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
22 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
23 | Regulacja wysokości [cm]:47 - 95 | TAK
24 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 47-95 | TAK
25 | Waga [kg]:max.110 | TAK
26 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
27 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
28 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
29 | Akcesoria:
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 2
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 3-sekcyjny Stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek. | TAK
2 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu. | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
5 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
6 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
7 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
8 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
9 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
10 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
11 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
12 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
13 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
14 | Regulacja wysokości [cm]:47 - 95 | TAK
15 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 47-95 | TAK
16 | Waga [kg]:max.100 | TAK
17 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
18 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
19 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Akcesoria:
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 3
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivotą sterowaną elektronicznie z 2 przełącznikami po obu stronach stołu oraz systemem jezdnym składający się z 4 unoszonych kółek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek. | TAK
2 | Stół posiada relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Posiada funkcje pozwalającą na zmianę regulacji boczków sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania. | TAK
5 | Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji stołu | TAK
6 | Kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych, | TAK
7 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu. | TAK
8 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
9 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
10 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
11 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
12 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
13 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
14 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
15 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
16 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
17 | Kąt pochylenia sekcji środkowej: 0 / + 30°
18 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
19 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
20 | Regulacja wysokości [cm]: 51-99 | TAK
21 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 51-99 | TAK
22 | Waga [kg]:max.120 | TAK
23 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
24 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
25 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Akcesoria:
2. Krzesło do masażu - 2 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Krzesło do masażu z możliwością demontażu podkolanników, z klinem pod biust oraz możliwością zapakowania złożonego krzesła w walizkę transportową | TAK
2 | Krzesło do masażu do technik Work-Site | TAK
3 | Stabilna konstrukcja z 4 stopkami | TAK
4 | Półka pod ramiona z możliwością szybkiej i łatwej regulacji wysokości | TAK
5 | Podgłówek z możliwością regulacji nachylania oraz wysokośc | TAK
6 | Zdejmowane podkolanniki | TAK
7 | Regulowany kąt nachylenia poduszki pod klatkę piersiową | TAK
8 | Miejsce na olejek aromaterapeutyczny | TAK
9 | Waga: max. 15kg | TAK
10 | Wysokość: regulowana min, 115-125 cm | TAK
11 | Szerokość: 50cm +/-3 | TAK
12 | Głębokość:80 - 87 cm +/-5 | TAK
13 | Rozmiar walizki: max 85x55x40cm | TAK
14 | Dopuszczalne obciążenie: nie mniej niż 200kg | TAK
3. Klin do masażu kończyn przy obrzękach - 5 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Wymiary 70x24x30 | TAK
2 | Tapicerka typu Vinyl Flex | TAK
3 | Wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku, | TAK
4 | Staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych | TAK
4. Mata gimnastyczna - 10 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | 10 Mat gimnastycznych o wymiarach 2,5 cm X 60 cm X 190 cm z otworami do zawieszenia na specjalnym wieszaku. | TAK

## Gwarancja_Serwis
L.p. | Warunki gwarancji i serwisu oferowanego urzadzenia | Wymagane | Parametry oferowane
1. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis. | Tak, podać
2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego. | Tak
3. | Pełny serwis w okresie gwarancji. | Tak
4. | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 dni. | Tak
5. | Czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy; powyżej tego okresu Wykonawca będzie obciążany karami umownymi zgodnie z zapisami w Umowie o ile ni dostarczy urządzenia zastępczego | Tak
6. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak
7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres | Tak, podać
8. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. W przypadku zaprzestania w okresie gwarancji działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego, autoryzowanego serwisu. | Tak
9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat. | Tak, podać
10. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak
Inne
11. | Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak
12. | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu, szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu podstawowego serwisu oferowanego urządzenia (czynności serwisowe przewidziane przez wytwórcę do wykonania przez Użytkownika).Wykonawca przy dostawie dostarczy dokumentację oraz katalog części eksploatacyjnych. | Tak
13. | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej – przy dostawie; w języku polskim. | Tak
14. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak