## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do chłodzenie pacjenta | 1 szt. | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Aparat do chłodzenie pacjenta 1 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | system do nieinwazyjnej, automatycznej regulacji temperatury pacjenta z kontrolowanym obniżeniem ciepłoty ciała pacjenta do temperatury docelowej (terapeutycznej) | TAK
2 | barwny dotykowy wyświetlacz min. 5’’ prezentujący, min.: temperaturę docelową pacjenta, aktualną temperaturę pacjenta, czas trwania procedury, informację o aktywnym trybie pracy – komunikaty w języku polskim | TAK, opisać
3 | temperatura pacjenta regulowana poprzez zmianę temperatury wody przepływającej przez jednoczęściowe okrycie jednorazowego użytku, nie przyklejane do skóry pacjenta, z możliwością pełnego dostępu do pacjenta | TAK, opisać
4 | przewody łączące okrycie z urządzeniem o długości min. 2,5 m | TAK, podać
5 | cykl przepływu przerywany okresem wyłączenia - w celu zmniejszenia nacisku na skórę | TAK, opisać
6 | system przystosowany do używania wody wodociągowej filtrowanej filtrem o porowatości nie większej niż 0,22 μm lub sterylnej | TAK, opisać
7 | maksymalny zakres temperatury wody wypływającej z urządzenia: od 12 °C do 42 °C | TAK, podać
8 | minimalny zakres ustawień temperatury docelowej pacjenta od 32 do 38 °C, z dokładnością ustawienia temperatury co 0,1 °C | TAK, podać
9 | maksymalne wymiary: wysokość (z uchwytem) do 950 [mm], (bez uchwytu) do 650 [mm], szerokość do 300 [mm], głębokość do 630 [mm] | TAK, podać
10 | maksymalna waga netto 35 [kg] | TAK, podać
11 | ciągły jednoczasowy pomiar temperatury wewnętrznej i powierzchniowej | TAK
12 | automatyczne tryby pracy urządzenia, min.: kontrolowane zarządzanie temperaturą pacjenta, kontrolowane ogrzewanie po hipotermii (z możliwością ustawienia szybkości wyjścia hipotermii w minimalnym zakresie od 0,1 do 0,5°C/h, bez konieczności manualnego ustawiania temperatur pośrednich), normotermia, opróżnianie zbiornika wody | TAK, wymienić
13 | dostępny tryb pracy urządzenia w ustawieniu dla noworodkowym | TAK
14 | ekran obrazujący przebieg termoregulacji w postaci wykresów, min. temperatury powierzchniowej i głębokiej | TAK, opisać
15 | tryb dezynfekcji termicznej układu hydraulicznego | TAK
16 | możliwość regulacji granic alarmowych dla: | TAK, opisać
17 | - najwyższej temperatury ciała pacjenta | TAK
18 | - niskiej temperatury ciała pacjenta | TAK
19 | - wysokiej temperatury wody | TAK
20 | uchwyt ułatwiający manewrowanie urządzeniem, podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół | TAK, opisać
21 | system wyposażony w czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury powierzchniowej, komplet węży do podłączenia pełnego kompletu okryć, zawór spustu wody | TAK
22 | na wyposażeniu aparatu zestaw startowy: 6 okryć jednorazowego użytku | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy