## Opis
Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Tonometr bezdotykowy | Tak
2 | Zakres pomiaru ciśnienia śródgałkowego 0 -60 mmHG | Tak
3 | Ustawienie zakresu pomiaru : APC40, APC60, 40,60 (mmHG,APC-automatyczna kontrola podmuchu) | Tak
4 | Kontrola wartości pomiarowych : Tryb AI – automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania (Auto Complete) | Tak
5 | Odległość robocza 11mm(dyszy od szczytu rogówki) | Tak
6 | Źródło fiksacji - wewnętrzne źródło światła | Tak
7 | Pachymetr bezdotykowy | Tak
8 | Pomiar przy pomocy kamery Scheimpfluga | Tak
9 | Zakres pomiaru 150-1300µm | Tak
10 | Źródło światła Niebieska dioda LED | Tak
11 | Przekrój poprzeczny rogówki i podgląd kąta przesączania | Tak
12 | Kompensacja IOP względem grubości rogówki | Tak
13 | Naprowadzanie: automatyczne, półautomatyczne lub manualne naprowadzanie w osi X,Y,Z | Tak
14 | Pomiar automatyczny lub manualny | Tak
15 | Monitor 5,7 cala, odchylany, kolorowy LCD | Tak
16 | Drukarka Termiczna , z gilotyną | Tak
17 | Złącza: RS-232C, LAN, USB | Tak
18 | Stolik jednostanowiskowy pod urządzenie podnoszony elektrycznie | Tak
L.p. | Warunki gwarancji i serwisu oferowanego urzadzenia | Wymagane | Parametry oferowane
1. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis. | Tak, podać
2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego. | Tak
3. | Pełny serwis w okresie gwarancji. | Tak
4. | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 5 dni. | Tak
5. | Czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy; powyżej tego okresu Wykonawca będzie obciążany karami umownymi zgodnie z zapisami w Umowie o ile ni dostarczy urządzenia zastępczego | Tak
6. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak
7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres | Tak, podać
8. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. W przypadku zaprzestania w okresie gwarancji działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego, autoryzowanego serwisu. | Tak
9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat. | Tak, podać
10. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak
Inne
11. | Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak
12. | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu, szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu podstawowego serwisu oferowanego urządzenia (czynności serwisowe przewidziane przez wytwórcę do wykonania przez Użytkownika).Wykonawca przy dostawie dostarczy dokumentację oraz katalog części eksploatacyjnych. | Tak
13. | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej – przy dostawie; w języku polskim. | Tak
14. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak