## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | System do ogrzewania pacjenta | 2 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | System do pozycjonowania pacjenta | 2 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
1 | System do ogrzewania pacjenta
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z jednostki sterującej i materaca grzewczego
2. | System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.
3. | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym
4. | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 190x290x90mm
5. | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia.
6. | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia
7. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C
8. | Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje:
- temperatura zaprogramowana,
- aktualna temperatura materaca grzewczego,
- temperatura ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego,
- moc grzania – wskaźnik słupkowy,
- nazwa podłączonego elementu grzewczego.
9. | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi
10. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień uruchamiane jest osobnym przyciskiem i wymaga zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania
11. | Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; niedogrzania,
- z możliwością wyciszenia;
12. | Alarm zaniku zasilania
13. | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim na wyświetlaczu
14. | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania
15. | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac/koc
16. | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym, w kpl. czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych
17. | Wymiary materaca: 120 x50 cm
18. | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami
19. | Materac ogrzewający tylko pacjenta - nie emitujący ciepła do otoczenia.
20. | Materac przezierny dla promieni RTG.
21. | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów.
22. | Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych
23. | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingów stołu
24. | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca– w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym
25. | Długość zintegrowanego przewodu materaca / koca: 0,5m
26. | Długość przewodu łączącego materac /koc z jednostką sterującą: 2,5m
27. | Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem
28. | Niskie napięcie zasilania materaca 24V
29. | Szybki czas nagrzewania materaca – max. 10 min do temperatury 37°C
30. | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2.
31. | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych.
32. | W wyposażeniu do 2 sztuk systemów do ogrzewania pacjenta:
Żelowe pozycjonery przeciwodleżynowe, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce, wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem:
- półwałek o wymiarach 350x150x75 mm (±5mm) – 2 szt.
- podkładka pod ramię/ kolana 395x140x40 mm (±5mm) – 4 szt.
- Podkładka pod pięty 180x100x70 mm (±5mm) – 2 pary
B. OFERTA TECHNICZNA
2 | System do pozycjonowania pacjenta
2A | Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta na stole operacyjnym
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu
2 | Materac próżniowy wypełniony mikrokulkami styropianowymi, które są stabilizowane przez próżnię i tworzą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów | Tak
3 | Redukcja ucisku na ciało pacjenta – materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru | Tak
4 | Zawór powietrza przystosowany do odsysania powietrza ssakiem chirurgicznym lub za pomocą ręcznych pompek próżniowych | Tak
5 | Zawór powietrza obsługiwany jedną ręką | Tak
6 | Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej
7 | Przystosowany do używania podczas RTG, MRI i CT | Tak
8 | Wolny od lateksu, PVC i ftalanów | Tak
9 | Materac z dzieloną sekcją nóg o wymiarach: 75x200 cm – 1 szt. | Tak
10 | Materac krótki o wymiarach: 75x100 cm – 1 szt. | Tak
11 | W kpl. z każdym materacem mata antypoślizgowa wielorazowego użytku poprawiająca stabilizację materaca podczas stosowaniu przechyłów stołu – 1 szt. | Tak
2B | Materac przeciwodleżynowy
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu
2 | Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, trzysekcyjny, składający się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm | Tak
3 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg | Tak
4 | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | Tak
5 | Rozmiar materaca 85x200 cm (+/- 2 cm) | Tak
6 | Wysokość 16 cm | Tak
7 | Maksymalna waga materaca 14 kg | Tak
8 | Wyraźnie oznaczony CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | Tak
9 | Wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy | Tak
10 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak
11 | Możliwość wymiany pojedynczych komór | Tak
12 | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania | Tak
13 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej | Tak
14 | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.
15 | Minimum 4 tryby pracy: | Tak
- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia
- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu
- tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy
- tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.
16 | Komory materaca napełniają się i opróżniają w cyklu 1:3
17 | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min | Tak
18 | Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca | Tak opisać
19 | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm | Tak
20 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010) | Tak
21 | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia | Tak
22 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak
23 | Maksymalna waga pompy 3 kg | Tak, podać
24 | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V-240V 50Hz | Tak
25 | Wbudowany filtr powietrza | Tak
26 | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | Tak
27 | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | Tak
28 | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczające urządzenie w przypadku zalania | Tak
29 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | Tak
30 | Możliwość wyciszenia alarmu | Tak
31 | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | Tak
32 | System recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. | Tak
33 | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | Tak
34 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak
35 | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | Tak
Załączyć instrukcję
prania i czyszczenia
36 | Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca w formie nakładki o wysokości 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg oraz materaca wymiennego o wysokości komór 20 cm w którym komory opróżniają się na przemian co druga, przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg - pompa automatycznie rozpoznaje typ podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy | Tak, opisać
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy