## Opis
Załącznik nr2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do EKG | 9 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Aparat do EKG 9 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2019, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań (GLASGOW). | Tak
2. | Tryby pracy: | Tak
| 1) automatyczny, | Tak
| 2) ręczny. | Tak
3. | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | Tak
4. | CMRR >100dbB | Tak, podać
5. | Pomiar HR 30-300 | Tak
6. | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | Tak
7. | Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | Tak
8. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, 7”, 800x480 | Tak
9. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi | Tak
10. | Wyświetlanie na ekranie LCD: | Tak
| 1) aktualnego czasu; | Tak
| 2) częstości rytmu; | Tak
| 3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. | Tak
| 4) Kontaktu elektrod | Tak
11. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym | Tak
12. | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | Tak
13. | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. | Tak
14. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta (wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta). | Tak
15. | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | Tak
16. | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka | Tak
17. | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. | Tak
18. | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | Tak
19. | Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 | Tak
20. | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | Tak
21. | Wydruk daty i godziny badania. | Tak
22. | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. | Tak
23. | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | Tak
24. | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej. | Tak
25. | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | Tak
26. | Wykrywanie impulsów stymulatora (częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 32 000 próbek /s / kanał). | Tak
27. | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał. | Tak
28. | Rozdzielczość przetwarzania: 24 bity. | Tak
29. | Komunikacja 2x USB, LAN | Tak
30. | Oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowane na serwerze użytkownika | Tak
31. | Format danych SCP-PDF | Tak
32. | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań | Tak
33. | Moduł Wi-Fi | Tak
34. | System exportu danych w formatach DICOM, HL7 | Tak
35. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych | Tak
36. | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak
37. | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | Tak
38. | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. | Tak
39. | Mozliwość wydruku badania na zewnętrznej sieciowej drukarce laserowej | Tak
40. | Waga aparatu z akumulatorem: max 2,8 kg. | Tak, podać
41. | Wymiary aparatu max 400x300 x 80 mm | Tak, podać
42. | Wózek do aparatu | Tak
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy