## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Stanowisko do resuscytacji noworodków | 1 szt. | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Stanowisko do resuscytacji noworodków 1 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Parametry ogólne
2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne ( szerokość x głębokość x wysokość) 65 x 114 x 197 | Podać
3. | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości +/-10cm | TAK
4. | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). | TAK
5. | Nowoczesny, wydajny i energooszczędny promiennik z mocą do max. 500W | TAK, opisać
6. | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt min. 170º, w celu umożliwienia wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK
7. | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100% po uzyskaniu temp. automatycznie przechodzi w tryb manualny | TAK
8. | Ręczna regulacja temperatury grzania | TAK
9. | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-38ºC ze skokiem co 0,1 ºC | TAK
10. | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC | TAK
11. | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC | TAK
12. | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) zakres ± 13º | TAK
13. | Wymiary materacyka dla noworodka min. 700 x 500 mm - poziomica w platformie inkubatora | TAK
14. | Ścianki boczne leża: | TAK
14.1 | a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV | TAK
14.2 | b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych | TAK
14.3 | c) odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki) | TAK
14.4 | d) przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów | TAK
14.5 | e) wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) | TAK
14.6 | f) wszystkie ścianki wyjmowane do dezynfekcji bez użycia narzędzi (min. 3 ścianki) | TAK
14.7 | g) Ścianka od strony główki posiada otwór-wycięcie na ręce, umożliwiające wygodne prowadzenie intubacji lub innych procedur medycznych | TAK
15. | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika | TAK
16. | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR | TAK
17. | Taca na kasetę RTG wkładana pod materacyk bez konieczności przemieszczania noworodka. Możliwość wysuwania-wsuwania tacy po obydwu stronach leża (lewo/prawo) jaki i od strony przedniej podstawy materacyka. | TAK
18. | Inkubator wyposażony w dwie szyny umożliwiające montaż dodatkowych akcesorii z lewej i prawej strony kolumny oraz z tyłu kolumny. | TAK
19. | Alarmy | TAK
20. | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK
21. | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów | TAK
22. | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo | TAK
23. | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika | TAK
24. | Zanik napięcia zasilającego | TAK
25. | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp | TAK
26. | Wyposażenie | TAK
27. | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny (1, 3 ,5 i 10 minut) oraz zegar CPR do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund | TAK
28. | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, | TAK
29. | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk | TAK
30. | krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK
31. | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem oraz ssakiem, – 1 szt. | TAK
32. | Szuflada na drobne akcesoria | TAK
33. | Pulsoksymetr dla noworodków, przenośny z technologią Masimo Set. Z możliwością montażu do stanowiska. | TAK
34. | Waga zintegrowana z leżem. Sterownik wbudowany lub montowany beznarzędziowo do ramy stanowiska. | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy