## Zestaw do elektroterapii
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Zestaw do elektroterapii | Szt. | 3
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1 x elektroterapia, 1 x ultradźwięk, 1 x laser, 1 x magnetoterapia) | TAK
2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem min. 5,7 cala | TAK
3 | Aparat z systemem modułowym umożliwiający połączenie o 5 terapii w jednym urządzeniu | TAK
4 | Możliwość rozbudowy o moduł fali uderzeniowej | TAK
| Elektroterapia | TAK
5 | Jeden kanał elektroterapii | TAK
6 | rodzaje podstawowych prądów: | TAK
| prąd galwaniczny | TAK
| prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK
| prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK
| prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK
| prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK
| prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK
| dwupolowa interferencja | TAK
| czteropolowa interferencja | TAK
7 | możliwość rozszerzenia o funkcje elektrodiagnostyki | TAK
8 | bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK
9 | możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 120) | TAK
10 | możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK
11 | możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | TAK
12 | możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) | TAK
13 | pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej | TAK
14 | baza danych pacjentów w pamięci aparatu | TAK
15 | możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK
16 | tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK
17 | autotest elektrod i kabli | TAK
18 | możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK
19 | Na wyposażeniu dodatkowo: | TAK
| aparat podciśnieniowy VAC, 1szt | TAK
| Terapia ultradźwiękowa | TAK
20 | częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz | TAK
21 | tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz | TAK
22 | pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK
23 | wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie | TAK
24 | regulacja współczynnika wypełnienia co do 1% | TAK
25 | regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 | TAK
26 | możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu | TAK
27 | Na wyposażeniu: | TAK
| głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2, 1szt | TAK
| Laseroterapia | TAK
28 | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK
29 | częstotliwości Nogiera i EAV | TAK
30 | autotest podłączonych sond laserowych | TAK
31 | regulacja współczynnika wypełnienia co do 1% | TAK
32 | na wyposażeniu: | TAK
| okulary ochronne do laseroterapii, 2szt | TAK
| sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 400mW i długości fali 830nm, 1szt | TAK
| sonda prysznicowa łączona IR+R, 1000mW, 1szt | TAK
| wysięgnik do sondy prysznicowej, 1szt | TAK
| Magnetoterapia | TAK
33 | Bank gotowy programów terapeutycznych | TAK
34 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK
35 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK
36 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów | TAK
37 | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK
38 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK
39 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK
40 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK
41 | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK
42 | Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT ( 250 Gaussów) | TAK
43 | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT | TAK
44 | Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz | TAK
45 | Na wyposażeniu: | TAK
| aplikator płaski liniowy 1szt, | TAK
| aplikator typu dysk podwójny 1szt, | TAK
| Stolik do aparatu na gumowanych kółkach, wyposażony w 6 otwieranych uchylnie schowków umożliwiająca jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu oraz aparatu podciśnieniowego, 1szt | TAK
46 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK
47 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK

## Cykloergometr
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Cykloergometr | Szt. | 1
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Ergometr rowerowy | Tak
2 | Elektromagnetyczny układ hamulcowy | Tak
3 | Moc 25-400 W | Tak, podać
4 | Koło zamachowe o wadze 10 kg | Tak, podać
5 | Długość ramion pedałów 17 cm | Tak, podać
6 | Komputer treningowy z kolorowym wyświetlaczem | Tak
7 | Parametry na ekranie: czas, dystans, moc Watt, Obroty na minutę, Kalorie, Tętno | Tak
8 | Wskazanie profili treningowych za pomocą TFT | Tak
9 | Naręczne czujniki tętna | Tak
10 | Pas piersiowy bluetooth do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego | Tak
11 | Regulacja siodełka w zakresie nachylenia, pionu i poziomu | Tak
12 | Siodełko żelowe | Tak
13 | Kółka transportowe | Tak
14 | Maksymalna waga użytkownika 150 kg | Tak, podać
15 | Wymiary: max. 119 x 55 x 137 cm | Tak, podać

## Ergometr-rotor
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Ergometr-rotor czterokończynowy | Szt. | 5
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Możliwość prowadzenia treningu: | TAK, podać
- trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;
- trening aktywny – w zależności od celu treningu mogą Państwo dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości;
- trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe
- trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany.
2 | Min. 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy) | TAK, podać
3 | Analiza min. 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | TAK, podać
4 | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | TAK, podać
5 | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK, podać
6 | Regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK, podać
7 | Stabilne ergonomiczne uchwyty | TAK, podać
8 | Automatyczna kontrola spastyczności | TAK, podać
9 | Wbudowane programy do walki ze spastycznością | TAK, podać
10 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | TAK, podać
11 | Praktyczny uchwyt na butelkę | TAK, podać
12 | Licznik pracy rotora | TAK, podać
13 | Gumowane kółka transportowe; | TAK, podać
14 | Terapia kończyn górnych i dolnych | TAK, podać
15 | Wysokość regulowana od min 110-120 cm | TAK, podać
16 | Minimalny rozstaw nóg 12 cm | TAK, podać
17 | Maksymalny rozstaw nóg 25 cm | TAK, podać
18 | Zakres momentu siły dla nóg | min. 2-8 Nm
19 | Zakres momentu siły dla rąk | min. 2-5 Nm
20 | Zakres promienia ruchu pedałów regulowany | min. 55-130 mm
21 | Zakres obrotów: | Tak
- pasywny 0-60 obr/min
- Aktywny 0-90 obr/min
22 | Maksymalna waga użytkownika min. 130 kg | Tak

## Lampa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Lampa typu Solux | Szt. | 2
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Lampa do naświetleń typu Sollux na statywie regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. | TAK, podać
2 | 1 promiennik podczerwieni o mocy min 375W. | TAK, podać
3 | Programy i sekwencje zabiegowe- min. 10 programów użytkownika. Każdy program -sekwencja od 1 do 6 etapów o zadanym czasie trwania i poziomie mocy | TAK, podać
4 | Regulacja mocy promiennika | TAK, podać
5 | Regulacja długości trwania zabiegu max. 30 minut. | TAK, podać
6 | Pobór mocy: max. 395. | TAK, podać
7 | Moc ustawiana: (10 - 100) %. | TAK
8 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1180 mm, max. 1760 | TAK, podać
9 | Masa: max. 30 kg | TAK, podać

## Poręcze do nauki chodu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Poręcze do nauki chodu | Szt. | 1
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Poręcze do nauki chodzenia | TAK, podać
2 | Wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania w kolorze białym | TAK, podać
3 | Długość max.: 3000 mm | TAK, podać
4 | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | TAK, podać
5 | Waga max.: 44 kg | TAK, podać
6 | Regulacja wysokości poręczy min.: 655 mm - 1055 mm | TAK, podać
7 | Regulacja rozstawu szerokości poręczy min.: 370 mm - 700 mm | TAK, podać

## Stół
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Stół do rehabilitacji z elktryczną regulacją wysokosći | Szt. | 3
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 1-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty | TAK, podać
2 | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | TAK, podać
3 | śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK, podać
4 | malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu, | TAK, podać
5 | system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu, | TAK, podać
6 | system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu (od 50 do 99 cm) | TAK, podać
7 | obciążenie dynamiczne do 200 kg, statyczne do 275 kg. | TAK, podać
8 | zintegrowany sterownik elektroniczny umiejscowiony w podstawie stołu, | TAK, podać
9 | malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z każdej strony, | Tak podać
10 | antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu, | TAK, podać
11 | centralny system jezdny z 4 kółkami opuszczany dźwignią, | TAK
12 | możliwość podjechania podnośnikiem pod stół | TAK
13 | Długość max. 210 cm | TAK
14 | Szerokość min. 135 max 145 cm | TAK
15 | Waga nie więcej niż 150 kg | TAK

## Gwarancja_Serwis
L.p. | Warunki gwarancji i serwisu oferowanego urzadzenia | Wymagane | Parametry oferowane
1. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis. | Tak, podać
2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego. | Tak
3. | Pełny serwis w okresie gwarancji. | Tak
4. | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 dni. | Tak
5. | Czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy; powyżej tego okresu Wykonawca będzie obciążany karami umownymi zgodnie z zapisami w Umowie o ile ni dostarczy urządzenia zastępczego | Tak
6. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak
7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres | Tak, podać
8. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. W przypadku zaprzestania w okresie gwarancji działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego, autoryzowanego serwisu. | Tak
9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat. | Tak, podać
10. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak
Inne
11. | Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak
12. | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu, szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu podstawowego serwisu oferowanego urządzenia (czynności serwisowe przewidziane przez wytwórcę do wykonania przez Użytkownika).Wykonawca przy dostawie dostarczy dokumentację oraz katalog części eksploatacyjnych. | Tak
13. | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej – przy dostawie; w języku polskim. | Tak
14. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak