## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Wozek medyczny | 2 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2 | Materac przeciwodleżynowy typ 1 | 10 | ............. zł | ....... % | ............. zł
3 | Materac przeciwodleżynowy typ 2 | 28 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Wózek medyczny
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością | TAK
2. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK
3. | Wymiary zewnętrzne wózka: | TAK, podać
4. | - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm | TAK, podać
5. | - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm | TAK, podać
6. | - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, podać
7. | Wózek wyposażony w: | TAK
8. | - trzy szuflady o wysokości 100mm | TAK
9. | - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK
10. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady | TAK
11. | Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK
12. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka | TAK, podać
13. | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak
14. | Wyposażenie podstawowe wózka : | TAK
15. | - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, | TAK
16. | - uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, | TAK
17. | - pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie) | TAK
18. | - otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, | TAK
19. | - pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, | TAK
20. | - pojemnik na butelki, | TAK
21. | - kosz na odpadki , | TAK
22. | - min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, | TAK
23. | - wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka, | TAK
24. | - półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, | TAK
25. | - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, | TAK
26. | zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali 'Pierwsze wyposażenie'!G23 'Pierwsze wyposażenie'!G28 'Ap. do znieczulania'!druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje z organizerami | TAK
27. | Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK
28. | Wyposażenie dodatkowe: | TAK
29. | - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, | TAK
30. | - listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, | TAK
31. | - wieszak kroplówki | TAK
32. | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK
33. | Deklaracja zgodności | TAK
34. | Możliwość mycia wózka w myjni automatycznej | Tak/Nie podać
35. | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK
Materac przeciwodleżynowy typ 1
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Materac fabrycznie nowy | TAK
2. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać
3. | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | TAK
4. | Regulacja czasu trwania cyklu od 3 do 30 minut. Regulacji dokonuje się za pomocą membranowych przycisków, ustawienia widoczne na wyświetlaczu LCD | TAK
5. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK
6. | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | TAK
7. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | TAK, podać
8. | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | TAK, podać
9. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | TAK, podać
10. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). | TAK
Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
11. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK
12. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK
13. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK
14. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | TAK
15. | Pompa : | TAK
# niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,
# wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp
# sterowanie za pomocą przycisków membranowych,
# min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,
# możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta z dokładnością do 1 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,
# funkcję tłumienia drgań
# alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu
# regulacja czasu trwania cyklu 3 do 30 minut, skok co 1 minutę
# uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
# funkcja blokowania sterowania,
# automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach
# sygnalizację awaryjnego działania pompy,
zasilana 220-230V
Materac przeciwodleżynowy typ 2
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Materac fabrycznie nowy | TAK
2. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać
3. | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | TAK
4. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK
5. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | TAK, podać
6. | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm | TAK, podać
7. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg | TAK, podać
8. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). | TAK
Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
9. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK
10. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK
11. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK
12. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w dwa suwaki. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | TAK
13. | Pompa : | TAK
# niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,
# wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp
# sterowanie za pomocą przycisków membranowych,
# min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,
# możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,
# funkcję tłumienia drgań
# alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu
# Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego
# uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
# funkcja blokowania sterowania,
# automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach
# sygnalizacja awaryjnego działania pompy,
# zasilana 220-230V
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy