## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do wentylacji wysokoprzepływowej | 8 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Aparat do wentylacji wysokoprzepływowej - szt. 8
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Urządzenie do podawania mieszanki tlenu i powietrza z wbudowanym generatorem przepływu | Tak
2 | Możliwość zasilania wyłącznie z gniazda O2 | Tak
3 | Możliwość regulacji temperatury podawanej mieszanki w zakresie 31-37o C | Tak
4 | Generator regulujący przepływ w zakresie minimum 10-40l/min z możliwością regulacji ze skokiem nie większym niż 5l/min | Tak , podać
5 | Możliwość określenia zawartości tlenu w podawanej mieszance w zakresie 21- 95% | Tak
6 | Mieszanka zawierająca cząsteczki pary wodnej – wilgotność zbliżona do 100% | Tak
7 | W systemie dostępne kaniule nosowe (różne rozmiary) oraz interfejs do tracheotomii (podać jakie dostępne) | Tak, podać
8 | W wyposażeniu aparatu zestaw do dezynfekcji wielorazowego użytku | Tak
9 | Zasilanie elektryczne 230 V AC | Tak
10 | W wyposażeniu aparatu minimum 5 kompletnych układów oddechowych | Tak, podać gwarantowaną przez okres gwarancji cenę 1 układu oddechowego | Najniższa cena brutto za 100 szt układów - 10 pkt, najwyższa 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy