## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Podnośnik ramowy chorego | 4 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2a | Łóżko do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii + materac + szafka przyłóżkowa | 3 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2b | Łóżko do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii + materac + szafka przyłóżkowa | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
3 | Wózek transportowy typ 1 | 8 | ............. zł | ....... % | ............. zł
4 | Wózek transportowy typ 2 | 6 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
1 | Podnośnik ramowy chorego - 4 szt
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Możliwośc przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej oraz siedzącej - w zestawie osprzęt do dwóch pozycji dla osób normal i XL | Tak
2 | Maksymalne obciążenie nie mniej niż 150 kg | Tak, podać
3 | Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty odpornym na zadrapania lakierem. | Tak
4 | Wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji | Tak
5 | Elektrycznie regulowane ramię podnośnika | Tak
6 | Podnoszenie w zakresie minimum 70-170 cm | Tak, podać
7 | Możliwość podniesienia pacjenta z poziomu podłogi | Tak/Nie
8 | Zasilanie akumulatorowe, w zestawie ładowarka zasilana z sieci 230V | Tak
9 | Alarm sygnalizujący niski poziom baterii | Tak
10 | Pilot na kablu sprężynowym | Tak
11 | Ogumowane cichobieżne koła, w tym dwa z blokadą jazdy | Tak
12 | Tylne koła jezdne z indywidualną blokadą | Tak
13 | Promień skrętu max 150 cm | Tak, podać
14 | Możliwość przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej | Tak
15 | Wbudowana lub montowana w łatwy sposób waga | Tak, podać parametry
16 | Możliwość elektrycznego rozszerzenia płóz jezdnych | Tak
17 | Szerokość całkowita regulowana, zakres minimum 85-105 cm | Tak, podać
18 | Długość całkowita max 145 cm | Tak, podać
2a | Łóżko do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii + materac + szafka przyłóżkowa szt 3
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowe, niepowystawowe)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak
2 | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak
3 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Barierki boczne składające się z min trzech metalowych poprzeczek. | Tak
4 | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min. dwóch ruchach. | Tak
5 | Leże łóżka min. 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak
6 | Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Pojedyncza dźwignia hamulca zlokalizowana od strony szczytu nóg. Dźwignia metalowa w kształcie litery C | Tak
7 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : | Tak
- panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel. Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji
- pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacyjnym,
- paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka
- paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej z obu stron łóżka
8 | Długość zewnętrzna 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania min 100mm | Tak, podać
9 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1000mm (+/-50mm) | Tak, podać
10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak, podać
11 | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 380mm dzięki funkcji przechyłów bocznych | Tak
12 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° +/- 10° | Tak, podać
13 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45° +/- 5° | Tak, Podać
14 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. | Tak
15 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu wraz z diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatora zlokalizowanym na panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Wskaźnik informujący również o konieczności wymiany akumulatora. | Tak
16 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 4°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać
17 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 4°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać
18 | Pełna regulacja przechyłów bocznych 10°(+/-5o). Z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego | Tak, podać
19 | Funkcja przechyłów bocznych uruchamia się od razu po naciśnięciu przycisku bez względu na wysokość leża, nawet w najniższym położeniu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają podniesienia leża aby wykonać przechył boczny. | Tak, Podać
20 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego | Tak
21 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
22 | Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
23 | Elektryczna regulacja przechyłów bocznych wykonywana przez łóżko lub przez zintegrowany z łóżkiem materac | Tak
24 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
25 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
26 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
27 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): | Tak
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga
- regulacji przechyłów bocznych
-krzesła kardiologicznego
28 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
29 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz sterowaniu nożnym przechyłów bocznych | Tak
30 | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem CPR i antyszokowej, jako funkcji ratującej życie) regulacji z pilota i panelu po min.180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, podać
31 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem CPR i antyszokowej, jako funkcji ratującej życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, działający również w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak
32 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak
33 | 4 tworzywowe odbojniki chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami | Tak
34 | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak
35 | Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą | Tak
36 | Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg | Tak
37 | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 200kg. | Tak, podać
38 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak
39 | Wyposażenie: | Tak
- wysięgnik kroplówki
- uchwyt na worki urologiczne z obu stron łóżka
40 | Łóżko przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji urządzeniami opartymi o wysokocieniową parę bez użycia środków chemicznych - potwierdzenie w materiałach informacyjnych (kartach katalogowych, prospektach, instrukcjach użytkowania, instrukcjach obsługi) lub oświadczeniu producenta. | Tak
41 | Wyposażenie łóżka : | Tak
- Barierki boczne opisane powyżej
Materac piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym. Zamek pokrowca zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Grubość materaca min 14cm
- wysięgnik kroplówki
- pochwyt dla pacjenta
- uchwyty na worki urologiczne po obu stronach łóżka
42 | Szafka przyłóżkowa 3 szt. | Tak
43 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
| Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK
44 | Przynajmniej jedna ze szuflad zamykana na klucz pozwalająca na ochronę osobistych rzeczy pacjenta
TAK
45 | Wymiary zewnętrzne szafki:
| - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm | TAK, podać
- Głębokość : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 40-65, +/- 5cm
46 | Szafka wyposażona w:
| - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm | TAK
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 360mm
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie
47 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty lakierowane w kolorze aluminiowym, ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK
48 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK
49 | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania wbudowany w korpus szafki zlokalizowane z obu stron łózka. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu | TAK
50 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką i relingiem chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu. | TAK
51 | Deklaracja zgodności | TAK
2b | Łóżko do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii + materac + szafka przyłóżkowa szt 1
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2019, fabrycznie nowe, niepowystawowe)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak
2. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak
3. | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak
4. | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak
5. | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak
6. | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak
7. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o | Tak
8. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: | Tak
- trybie czuwania
- trybie gotowości do użycia
- najniższej pozycji leża
9. | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak
10. | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak
11. | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak
12. | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak, podać
13. | Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej. | Tak
14. | Łóżko wyposażone w dodatkowe 5te koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie | Tak
15. | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: | Tak
· Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur,
· Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji.
· Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem,
· Barierki boczne wyposażone w dodatkowy panel służący do regulacji pozycji mobilizacyjnej,
W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:
- anty i Trendelenburga
- CPR (reanimacyjnej)
- Antyszokowej
- Krzesła kardiologicznego
16. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic / | Tak
17. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak
18. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak
19. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak
20. | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | Tak, podać
21. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak, podać
22. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak, podać
23. | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak
24. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 65o +/- 5o | Tak, podać
25. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak, Podać
26. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
27. | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak
28. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać
29. | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać
30. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
31. | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
32. | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Tak
33. | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak
34. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): | Tak
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka
35. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na panelu centralnym oraz w barierkach | Tak
36. | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak
37. | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak
38. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak
39. | Tworzywowa osłona podstawy łózka | Tak
40. | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak
41. | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. | Tak
42. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać
43. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak
44. | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak
45. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona | Tak
46. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | Tak
47. | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak
48. | wyposażenie: | Tak
Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej
Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
Kroplówka do łóżka
Materac piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym. Zamek pokrowca zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Grubość materaca min 14cm
49. | Szafka przyłóżkowa 1 szt. | Tak
50. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
| Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK
51. | Przynajmniej jedna ze szuflad zamykana na klucz pozwalająca na ochronę osobistych rzeczy pacjenta
TAK
52 | Wymiary zewnętrzne szafki:
| - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm | TAK, podać
- Głębokość : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 40-65, +/- 5cm
53 | Szafka wyposażona w:
| - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm | TAK
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 360mm
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie
54 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty lakierowane w kolorze aluminiowym, ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK
55 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK
56 | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania wbudowany w korpus szafki zlokalizowane z obu stron łózka. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu | TAK
57 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką i relingiem chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu. | TAK
58 | Deklaracja zgodności | TAK
59 | Materac zmiennociśnieniowy – 4 szt
60 | Wykonawca/Producent
61 | Nazwa-model/typ
62 | Materac fabrycznie nowy | TAK
63 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać
64 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | TAK
65 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK
66 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | TAK, podać
67 | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm | TAK, podać
68 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg | TAK, podać
69 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). | TAK
Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
70 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK
71 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK
72 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK
73 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | TAK
74 | Pompa : | TAK
Ø niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,
Ø wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp
Ø sterowanie za pomocą przycisków membranowych,
Ø min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,
Ø możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,
Ø funkcję tłumienia drgań
Ø alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu
Ø Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego
Ø uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
Ø funkcja blokowania sterowania,
Ø automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach
Ø sygnalizację awaryjnego działania pompy,
Ø zasilana 220-230V
3 | Wózek transportowy typ 1 - 8 szt
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm | TAK podać
(+/- 20 mm)
2. | Wymiary leża 1930 x 650 mm | TAK podać
(+/- 20 mm)
3. | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna | TAK podać
600 - 900 mm (+/- 20 mm)
4. | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 12 ˚ (+/-2o) | TAK podać
5. | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | TAK
6. | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm | TAK
7. | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o | Tak, podać
8. | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. | TAK, podać
9. | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe | TAK
10. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg | TAK podać
11. | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK
12. | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK
13. | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK
14. | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK, podać
15. | Materac posiadający wysuwane wkładki niwelujące przestrzeń pomiędzy wózkiem a łóżkiem. Wkładki wbudowane w konstrukcję materaca z dwóch stron | TAK
16. | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu | TAK
17. | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. | TAK
18. | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane spod leża. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki | Tak
19. | Wyposażenie: | TAK
- materac opisany powyżej,
- wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka,
4 | Wózek transportowy typ 2 - 6 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 1600 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK podać
2. | Wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 900 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK podać
3. | Regulacja pleców do 75 ˚ (+/-5o) | TAK, podać
4. | Regulacja podnóżka do - 90 ˚ (+/-5o) | TAK, podać
5. | Regulacja podłokietników z możliwością blokowania w przynajmniej 4 podstawowych pozycjach (pod katem ułatwiające wstawanie, horyzontalne podczas pozycji siedzenia, opuszczone pod kątem zabezpieczające w pozycji siedzącej, opuszczone całkowicie nie przeszkadzające podczas transportu z i na fotel) | TAK
6. | System kół wyposażony w system blokady centralnej. Pojedyncza dźwignia łącząca tylne koła. Cztery koła o średnicy 125mm | TAK, podać
7. | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela, zabezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela – wysuwana płyta z gumą umieszczoną od spodu, która blokuje wózek w trakcie wstawania. | TAK
8. | Oparcie pleców, siedzisko i podnóżek tapicerowany dostępny w co najmniej czterech kolorach | TAK
9. | Możliwość wypoziomowania segmentów, ułożenie pacjenta w pozycji leżącej | TAK
10. | Podgłówek z regulacją wysokości. | TAK
Możliwość zamontowania tabletu do jedzenia picia czytania i pisania
11. | Uchwyt do prowadzenia wózka w segmencie pleców. | Tak
12. | Grubość tapicerki siedziska nie mniej niż 60mm | Tak, podać
13. | Bezpieczne obciążenie robocze nie mniej niż 150kg | Tak, podać
14. | Waga urządzenia max 40kg | Tak, podać
15. | Wysokość siedziska stała, na poziomie 450mm (+/-20mm) | TAK
16. | Deklaracja zgodności | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy