## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 2 szt. | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Urządzenie do ogrzewania pacjenta 2 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
Lp. | Opis parametrów | Warunek graniczny
1 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK
2 | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach, z uchwytem oraz koszykiem na koce | TAK
3 | Wszystkie koła z blokadą | TAK
4 | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | TAK
5 | Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło | TAK
6 | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | TAK
7 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5.5 kg | TAK
8 | Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20x35x40cm ± 5cm (Gł. x Szer. x Wys.) | TAK
9 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem - przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | TAK
10 | Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta | TAK
11 | Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min - podać | TAK
12 | Szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury powyżej temp. otoczenia – max. 30 sek. - podać | TAK
13 | Min. 4 zakresy temperatury: 43°C, 38°C, 32°C, temp. otoczenia | TAK
14 | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | TAK
15 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | TAK
16 | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | TAK
17 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99% | TAK
18 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK
19 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | TAK
20 | Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max. 49 dB | TAK
21 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | TAK
22 | Średni pobór mocy poniżej 650W - podać | TAK
23 | Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK
24 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | TAK
25 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK
26 | W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia) - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm ± 3cm) - 10 szt. | TAK
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy