## ZAŁ nr 1.1 Gwarancja
Załącznik Nr 1.1. do SIWZ
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Lp. | Warunki Gwarancji i serwisu | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Wartość oferowana
|  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | linie radioterapeutyczne | elementy systemu planowania | respirator MR, kardiomonitor MR, aparat do znieczulenia, | linia produkcji cytostatyków | 1. 2. 3. 4.
1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi minimum 36 miesięcy, max. możliwy do zaoferowania czas gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji, do usunięcia wad w przedmiocie umowy na niżej określonych warunkach: | Tak, podać | Tak, podać | Tak, podać | Tak, podać | 1. 2. 3. 4.
2 | Wykonywanie zalecanych przez producenta kontroli bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu. | Tak | Tak | Tak | Tak | 1. 2. 3. 4.
3 | Monitorowanie stanu technicznego aparatu 24/7 | Tak | Tak | Takl/Nie podać | Tak | 1. 2. 3. 4.
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24/7, podać sposób: faks/email/tel. i dane kontaktowe | Tak | Tak | Tak | Tak | 1. 2. 3. 4.
5 | Czas rozpoczęcia zdalnej diagnostyki za pomocą łącza internetowego do 1 godziny od zgłoszenia usterki w dni robocze | Tak | Tak | Takl/Nie podać | Tak | 1. 2. 3. 4.
6 | Informacja zwrotna z planem działania rozwiązania problemu w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki w godzinach pracy serwisu. | Tak | Tak | w ciągu 12 godzin od zgłoszenia usterki w godzinach pracy serwisu | Tak | 1. 2. 3. 4.
7 | Czas rozpoczęcia naprawy do 16 godzin od przyjęcia zgłoszenia naprawy w dni robocze. | Tak | Tak | do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia naprawy w godzinach pracy serwisu. | do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia naprawy w godzinach pracy serwisu. | 1. 2. 3. 4.
8 | Czas usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze. | Tak | Tak | 5 dni roboczych | Tak | 1. 2. 3. 4.
9 | Praca inżynierów serwisowych – robocizna oraz dojazdy w ramach gwarancji. | Tak | Tak | Tak | Tak | 1. 2. 3. 4.
10 | Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii łącznie z częściami specjalnymi. | Tak | Tak | Tak | Tak | 1. 2. 3. 4.
11 | Nazwy serwisów (adresy, nr telefonów i faksu, osoby kontaktowe) i zakresy ich działalności. Sumaryczne zakresy działalości serwisów muszą pokrywać zakres dostawy w zakresie danego pakietu. | podać | podać | podać | podać | 1. 2. 3. 4.
12 | Wykonawca poda szacowaną wartość serwisu pogwarancyjnego na okres 3 lat po upływie 3 letnij gwarancji dla wszystkich oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne (w tym działa elektronowe, sekcje przyspieszające, półprzewodnikowe detektory obrazu, lampy rtg), wymagane opłaty licencyjne oraz czynności serwisowe. | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.
13 | Okres zapewnienia dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty kończącej okres gwarancji (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, na który zapewnia się okres min. 5 lat) | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.
14 | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.
15 | Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne (w tym działa elektronowe, sekcje przyspieszające, półprzewodnikowe detektory obrazu, lampy rtg) oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.
16 | W okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedotrzymanie terminu przeglądu skutkuje karami umownymi jak za przekroczenie terminu naprawy. | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.
17 | Przeglądy wykonywane w soboty i niedziele: linia terapeutyczna - wymagane ; pozostała aparatura - opcjonalnie | TAK | TAK/Nie podać | TAK/Nie podać | TAK/Nie podać | 1. 2. 3. 4.
18 | Czas dostępności klinicznej przedmiotu oferty (dot. akceleratory, system weryfikacji i zarządzania) w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) na poziomie min. 95% w każdym roku obowiazywania gwarancji. | TAK, podać [%] | TAK, podać [%] | TAK, podać [%] | TAK, podać [%] | 1. 2. 3. 4.
19 | Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Każdorazowo sporządzany będzie Raport serwisowy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz Raportu serwisowego. | TAK | TAK | TAK | TAK | 1. 2. 3. 4.